核技术利用建设项目

数字减影血管造影装置（DSA）

应用项目环境影响报告表

（公示本）

平昌县人民医院

二O二O年十一月

生态环境部监制

核技术利用建设项目

数字减影血管造影装置（DSA）

应用项目环境影响报告表

建设单位: 平昌县人民医院

建设单位法人代表（签名或签章）: ***

通讯地址：巴中市平昌县江口镇新平街东段145号

邮政编码：***           联系人：***

电子邮件：***   联系电话：***

目     录

表1   项目基本情况	1

表2   放射源	11

表3   非密封放射性物质	11

表4   射线装置	12

表5   废弃物（重点是放射性废弃物）	13

表6   评价依据	14

表7   保护目标与评价标准	16

表8   环境质量和辐射现状	18

表9   项目工程分析与源项	20

表10  辐射安全与防护	25

表11  环境影响分析	34

表12  辐射安全管理	47

表13  结论与建议	54

表14  审批	60

附表：

建设项目环评审批基础信息表。

附件：

附件1    环评委托书；

附件2   《辐射安全许可证》；

附件3    无辐射安全事故发生的情况说明；

附件4    个人剂量年度监测报告；

附件5    医疗废物处置协议；

附件6    本项目辐射环境本底监测报告；

附件7    辐射安全防护领导小组；

附件 8    医院选址及国土证。

附图：

附图1    本项目地理位置图；

附图2    医院总平面布置及外环境关系示意图；

附图3    本项目DSA机房平面布置图；

附图4    住院大楼平面图及本项目位置图。

表1  项目基本情况

| 建设项目名称 | 数字减影血管造影装置（DSA）应用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平昌县人民医院 |
| 法人代表 | *** | 联系人 | *** | 联系电话 | *** |
| 注册地址 | 四川省巴中市平昌县江口镇新平街东段145号 |
| 项目建设地点 | 平昌县人民医院本部住院大楼一层原供氧室区域 |
| 立项审批部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设项目总投资（万元） | *** | 项目环保投资（万元） | *** | 投资比例 | *** |
| 项目性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □其它 | 占地面积m2 | 170 |
| 应用类型 | 放射源 | □销售 | □I类□II类□III类□IV类□V类 |
|  |  | □使用 | □I类（医疗使用）□II类□III类□IV类□V类 |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |
|  |  | □销售 | / |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |
|  | 射线装置 | □生产 | □II类□III类 |
|  |  | □销售 | □II类□III类 |
|  |  | ☑使用 | ☑II类□III类 |
|  | 其他 | 无 |
| 项目概述 一、建设单位情况 平昌县人民医院（统一社会信用代码：125137234524647620）始建于1950年，是平昌县规模较大、学科设置齐全、技术力量雄厚，集医疗、急诊急救、分级诊疗、预防保健康复、教学科研于一体的综合性国家三级乙等医院，主要承担了平昌县百万余人口的常见病、多发病诊疗及急危重症抢救与疑难病转诊、全县乡镇卫生院业务培训与技术指导、传染病防控、公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等职责任务。 平昌县人民医院地处平昌县同洲街道办事处新平街145号和信义大道32号，有三个院区（本部、信义院区及在建的马家坪院区），总占地面积有131068.3㎡，其中本部及信义院区占地面积51879.8㎡，马家坪院区79188.5㎡(在建)，业务用房面积48258.8㎡。医院设编制病床850张，实际开放床位1471张；在岗职工1073人（不包含物业、运输、保安），其中专业技术人员970人，高级职称人员128人。医院现配有超导1.5T磁共振成像系统、64排X线电子计算机断层扫描装置、数字减影血管造影X线机（DSA）等一系列现代化医疗设备。 （一）任务由来 随着医院的发展，现有医疗设备远远不能满足临床新技术新项目及教学科研工作的需要。为了改善医院医疗设备条件，提高诊断水平，心血管、神经及外周等各种疾病的介入治疗水平，平昌县人民医院拟在本部住院大楼一层东北侧（原制氧室）建设数字减影血管造影装置（DSA）应用项目，新增使用1台飞利浦数字减影血管造影机（简称DSA1）（型号为UNIQ FD20，属于II类射线装置）；搬迁使用1台移动式C型臂X射线机（简称DSA2）（型号为Cios Alpha，属于II类射线装置），主要用于介入治疗、血管造影等的治疗。 编制目的 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（国家环保部令第18号）的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据国家《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号2018年4月28日实施 ）第五十项“核与辐射”第191项“使用Ⅱ类射线装置”，本项目应编制环境影响报告表。根据《四川省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录》（2019年本），本项目应报巴中市生态环境局审查批准。 平昌县人民医院委托四川省中栎环保科技有限公司编制该项目的环境影响报告表（委托书见附件1）。我公司接受本项目环境报告表编制工作的委托后，在进行现场踏勘、实地调查了解项目所在地环境条件和充分研读相关法律法规、规章制度、技术资料后，在项目区域环境质量现状评价的基础上，对项目的环境影响进行了预测，并按相应标准进行评价。同时，对项目对环境可能造成的影响、项目单位从事相应辐射活动的能力、拟采取的辐射安全和防护措施及相关管理制度等进行了评价分析，在此基础上提出合理可行的对策和建议，编制完成本报告表。 本项目建设内容 工程概况 项目名称：数字减影血管造影装置（DSA）应用项目 建设单位：平昌县人民医院 建设性质：改、扩建 建设地点：平昌县人民医院本部住院大楼一层东北侧原制氧室区域 2、工程建设内容及规模 平昌县人民医院拟在本部住院大楼一层东北侧（原制氧室）建设数字减影血管造影装置（DSA）应用项目，设两间DSA机房及其配套用房。DSA1机房内新增一台DSA1，其额定管电压125kV、额定管电流800mA，年出束时间约125h；DSA2机房内从原介入室移机一台DSA2，其额定管电压125kV、额定管电流250mA，年出束时间约125h，两台DSA属于II类射线装置，年诊疗病例各500例，出束方向由下而上，主要用于介入治疗、血管造影等。 DSA1机房室内建筑面积约34.4m2，四面墙体为270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮；机房顶部为预制板+120mm硫酸钡水泥砂浆；机房地面为150mm水泥砂浆，正下方是实地无负一楼；观察窗1扇，为3mm铅当量铅玻璃，屏蔽门3扇，均为3mm铅当量铅门。DSA2机房室内建筑面积约20.4m2，四面墙体为270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮；机房顶部为预制板+120mm硫酸钡水泥砂浆；机房地面为150mm水泥砂浆，正下方为实地无负一楼；观察窗1扇，为3mm铅当量铅玻璃，屏蔽门3扇，均为3mm铅当量铅门。 项目组成及主要环境问题见表1-1： 表1-1 建设项目组成及主要的环境问题表 名称 建设内容及规模 可能产生的环境问题 施工期 营运期 主体工程 DSA1机房 DSA1机房面积为34.4m2，四周墙体为270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮；机房地面为150mm水泥砂浆；屋顶为预制板+120mm硫酸钡水泥砂浆；观察窗为3mm铅当量铅玻璃；防护门为3mm铅当量铅门。在机房内使用1台DSA，额定管电压为125kV，额定管电流为800mA，年累计曝光时间约125h。 噪声、扬尘、废水、固体废物 X射线 臭氧 噪声 医疗废物 DSA2机房 DSA2机房面积为20.4m2，四周墙体为270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮；机房地面为150mm水泥砂浆；屋顶为预制板+12mm硫酸钡水泥砂浆；观察窗为3mm铅当量铅玻璃；防护门为3mm铅当量铅门。在机房内使用1台DSA，额定管电压为125kV，额定管电流为250mA，年累计曝光时间约125h。 辅助工程 操作间、缓冲通道、洗手池、限制区、污物通道、医护通道、男/女更衣室、男/女值班室、无菌库等。 废水、固体废物 公用工程 过道、污水处理站等、市政水网、市政电网、配电系统 办公及生活设施 医生办公室、卫生间 生活垃圾 环保工程 生活污水依托医院既有污水处理站处理；医疗废物依托医院既有医废暂存间暂存，最终交由有资质的单位处理，办公、生活垃圾依托医院现有收集设施，由环卫部门统一清运。 依托原有设施 废水、固体 废物 （四）本项目主要原辅材料及能耗情况 本项目主要原辅材料及能耗情况见表1-2： 表1-2 主要原辅材料及能耗情况表 项目 名称 年耗量 来源 主要化学成分 主要原辅材料 造影剂 100 L 外购 碘佛醇（氨基丁三醇和依地酸钙钠） 能源 煤（T） — — — 电(kW·h) 12000kW·h/a 县供电公司 — 气(Nm3) — — — 水资源 用水量 705m3/a 县自来水公司 — 本项目使用的造影剂为碘克沙醇、碘佛醇、碘海醇注射液，规格为100ml/瓶，平均每台介入手术使用1瓶，每年约1000台手术，年使用量约100L。药品由医院药剂科统一采购储存，使用后的废包装物按医疗废物处置。 （五）本项目设备装置及使用情况一览表 本项目射线装置相关参数等情况见表1-3： 表1-3 本项目射线装置相关参数 名称 型号 生产厂家 设备参数 管理类别 年出束时间（h） 曝光方向 使用场所 备注 DSA1 UNIQ FD20 飞利浦 125kV 800mA II类 125h 由下而上 DSA1机房 拟购 DSA2 Cios Alpha SIEMENS 125kV 250mA II类 125h 由下而上 DSA2机房 搬迁 （六）工作人员配置情况 劳动定员：本项目DSA拟配置20名辐射工作人员，其中手术医生16名，技师2名，护士2名。技师和护士为介入科原有辐射工作人员，16名医生其中5名为心血管介入，4名为外周介入，7名为神经介入，均为原有辐射工作人员。本项目设置的辐射工作人员专职服务于本项目DSA，不再承担医院其他辐射设备工作，不存在辐射工作人员交叉使用的情况。今后，医院可根据开展项目的实际情况做适当调整。 工作制度：医院实行24小时轮班工作制度，一周7天，年工作日为365天。 二、本项目产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日施行）的相关规定，本项目使用数字减影血管造影装置（DSA）为医院医疗基础建设内容，属该指导目录中第三十七项“卫生健康”中第5款“医疗卫生服务设施建设”，属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策。 三、本项目外环境及总图布置合理性分析 （一）外环境及选址合理性 平昌县人民医院本部位于巴中市平昌县江口镇新平街东段145号。根据现场踏勘，医院东北侧紧邻居民楼；东侧紧邻东平街东段，15m处平昌供电公司；西南侧为天使广场；东南侧紧邻归仁二巷及商铺、居民楼房。本项目建设于医院内部，且拟建的辐射工作场所所有良好的实体屏蔽设施和防护措施，产生的辐射经屏蔽和防护后对辐射工作人员和公众的照射剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中的剂量限值要求并满足报告表确定的剂量管理约束值的要求，从辐射安全防护角度分析，本项目选址是合理的。 本项目地理位置图见附图1，医院总平面布置及外环境关系图见附图2。 （二）总平面布局合理性分析 本项目DSA机房位于本部住院大楼一楼东北侧，由原制氧室改扩建而成。整体建筑紧邻住院大楼东北角修建，其病患通道及医护办位于住院大楼整体建筑内部，其余用房皆位于住院大楼外部。 DSA机房东北部为共用操作间，污物通道环绕操作间独立设立。DSA1机房西北部为人员通道，西南部为住院大楼内部电梯；DSA2机房南部为无菌库及医护办，东南部依次为卫生间、值班室、医护通道、更衣室、库房等。本项目平面布局图见附图3。 本项目病人与医生进出分别设置有独立通道，DSA机房患者通道的宽度满足病人手推车辆的通行，射线装置建筑物之间的通道畅通无阻，方便治疗；本项目污物通道和人员通道独立设置，候诊患者和医生分别通过患者通道和医护人员通道进入手术区，不与污物通道交叉；本项目的改扩建不影响消防通道，且不占用消防设施等任何公共安全设施。 本项目DSA机房平面布局图及流通示意图如图1-1所示： 图1-1 本项目DSA机房平面布置图及流通示意图 综上所述，本项目各组成部分功能区明确，既能有机联系，又不互相干扰，且最大限度避开了人流较大的活动区域，并同时兼顾了病人就诊的方便性，因此，本评价认为本项目总平面布置是合理的。 四、原有核技术利用情况 （一）医院原有项目辐射安全许可证情况 巴中市平昌县人民医院已取得四川省生态环境厅核发的《辐射安全许可证》（川环辐证[00658]，见附件2），许可种类和范围为：使用II、III射线装置。发证日期：2019年4月29日，有效期至：2024年4月28日。射线装置具体情况见表1-4。 表1-4 已获许可使用射线装置 序号 设备名称 规格型号 类别 数量 使用场所 1 数字X射线摄影系统（DR） DX-D3008207/050 Ⅲ类 1 门诊部医技综合楼一楼 2 X射线计算机断层摄影设备（CT） Brilliance 16（453567078851） Ⅲ类 1 CT（二）室 3 数字化医用X射线摄影系统（DR） ZK-DR（A） Ⅲ类 1 DR（一）室 4 口腔数字化X射线机 Point 800S HD 30Plus Ⅲ类 1 DR（三）室 5 X射线计算机体层摄影设备（CT） Ingenuity Core 128 Ⅲ类 1 CT（一）室 6 DR通用数字化X射线机（DR） GMMOPERA T90fp Ⅲ类 1 门诊部医技综合楼一楼 7 X射线计算机体层摄影设备（CT） UCT510 Ⅲ类 1 CT扫描室（信义分院） 8 数字化医用X射线摄影系统（DR） UDR5881 Ⅲ类 1 DR室（信义分院） 9 DSA Cios Alpha II类 1 介入室 10 体外冲击波碎石机 HK.ESWL-V Ⅲ类 1 碎石机房 11 移动式C型臂X射线机 Brivo OEC 715 Ⅲ类 1 11号手术间 12 数字式骨密度骨龄测试仪 SGY-11 Ⅲ类 1 骨密度室 （二）是否发生过辐射安全事故 平昌县人民医院现有辐射装置环保措施和设施均运行正常，经现场踏勘，未发现有环境遗留问题。同时，经建设单位证实，医院自取得辐射安全许可证以来，未发生过辐射安全事故（具体情况说明见附件3）。 （三）辐射工作人员培训情况 平昌县人民医院现有65名辐射工作人员，目前共22名辐射工作人员已经取得了辐射安全与防护培训合格证。 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的相关规定，辐射工作人员和辐射防护负责人均应参加辐射安全与防护知识的学习，医院应尽快安排相关人员在国家核技术利用辐射安全与防护学习平台（网址：http://fushe.mee.gov.cn）学习辐射安全与防护知识并通过考试；已取得辐射安全培训合格证的，合格证到期前，需进行再培训。辐射安全与防护培训成绩合格单有效期为五年。 （四）开展辐射监测的情况 1、个人剂量检测 医院所有辐射工作人员均佩戴了个人剂量计，每季度对个人剂量进行检测，并按照《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（原环境保护部令18号）要求建立个人剂量档案。医院有专人负责个人剂量检测管理工作。 平昌县人民医院已委托四川泰安生科技咨询有限公司对该院个人剂量进行检测。医院提供了2019年4月至2020年4月连续一年的个人计量检测报告（见附件5），结果表明，医院现有辐射工作人员在2019年4月至2020年4月这连续一年的个人剂量监测结果中均满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的年剂量限制要求，未发现个人剂量超过5.0mSv/年的情况。 2、工作场所辐射水平监测 根据原环保部18号令和《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》的要求，平昌县人民医院每年委托有资质的单位对辐射工作场所进行监测。平昌县人民医院委托四川泰安生科技咨询有限公司开展了2019年年度辐射环境现状监测，主要对医用射线装置工作场所进行了布点监测。医用射线装置工作场所监测，主要针对射线装置机房周围（四周墙体、楼上和楼下、防护门和观察窗）、操作间等。从检测数据结果分析，未发现屏蔽体外0.3m处超过2.5μSv/h的情况。 （五）年度评估报告 平昌县人民医院已向属地生态环境局提交了《2019年度四川省核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》，该年度评估报告包括：射线装置使用台账及变更情况、辐射安全与防护制度的修订和落实情况、辐射工作人员接受辐射安全和防护知识教育培训情况，辐射安全和防护设施的运行与维护情况、场所辐射环境监测和个人剂量监测情况、辐射事故及应急响应情况、辐射安全安全隐患及整改情况、其它有关法律法规规定的落实情况，该评估报告基本可以满足要求。 医院原有污染处理设施 项目产生的废水经过格栅+A/O工艺+次氯酸钠消毒工艺处理达标后排入城市市政管网进入平昌县城市污水处理厂处理；本生活垃圾依托医院已有收集设施，由环卫部门统一定期清运。医疗废弃物依托医院已有医废暂存间及收集系统，由巴中市洁原固体废物处理有限公司进行回收处理（医疗废物处置协议见附件5）。 |

# 表2  放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

# 表3  非密封放射性物质

| 序号 | 核素名称 | 理化性质 | 活动种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。

# 表4  射线装置

- 加速器，包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能量（MeV） | 额定电流（mA)/剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 额定管电压 | 额定管电流 | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管造影成像系统（DSA） | II类 | 1台 | UNIQ FD20 | 125kV | 800mA | 介入治疗 | 胸痛、卒中中心 | 本次新增 |
| 2 | 移动式C形臂X射线机 | II类 | 1台 | Cios Alpha | 125kV | 250mA | 介入治疗 | 介入室 | 本次搬迁 |
| 3 | 数字X射线摄影系统（DR） | Ⅲ类 | 1台 | DX-D3008207/050 | 120kV | 500mA | 医用诊断 | 门诊部医技综合楼一楼 | 登记上证在用 |
| 4 | DR通用数字化X射线机（DR） | Ⅲ类 | 1台 | GMMOPERA T90fp | 120kV | 800mA | 医用诊断 | 门诊部医技综合楼一楼 | 登记上证在用 |
| 5 | 口腔数字化X射线机 | Ⅲ类 | 1台 | Point 800S HD 30Plus | 90kV | 16mA | 医用诊断 | DR（三）室 | 登记上证在用 |
| 6 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | Ⅲ类 | 1台 | ZK-DR（A） | 120kV | 500mA | 医用诊断 | DR（一）室 | 登记上证在用 |
| 7 | 射线计算机体层摄影设备 | Ⅲ类 | 1台 | Ingenuity Core 128 | 120kV | 60mA | 医用诊断 | CT（一）室 | 登记上证在用 |
| 8 | X线电子计算机断层扫描装置（CT） | Ⅲ类 | 1台 | Brilliance 16（453567078851） | 120kV | 160mA | 医用诊断 | CT（二）室 | 登记上证在用 |
| 9 | 数字式骨密度骨龄测定仪 | Ⅲ类 | 1台 | SGY-11 | 0.42kV | 2mA | 医用诊断 | 骨密度式 | 登记上证在用 |
| 10 | 外体冲击波碎石机 | Ⅲ类 | 1台 | HK.ESWL-V | 110kV | 80mA | 医用诊断 | 碎石机房 | 登记上证在用 |
| 11 | 移动式C形臂X射线机 | Ⅲ类 | 1台 | Brivo OEC 715 | 110kV | 4mA | 医用诊断 | 11号手术间 | 登记上证在用 |
| 12 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | Ⅲ类 | 1台 | UDR5881 | 150kV | 650mA | 医用诊断 | DR室（信义分院） | 登记上证在用 |
| 13 | X线计算机体层摄影设备（CT） | Ⅲ类 | 1台 | UCT510 | 120kV | 140mA | 医用诊断 | CT扫描室（信义分院） | 登记上证在用 |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存 方式 | 数量 |  |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

# 表5  废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧 | 气态 | — | — | 少量 | 少量 | 少量 | 不暂存 | 直接排向大气环境 |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3，年排放总量为kg。

2. 含有放射性的废物要注明其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）和活度（Bq）。

# 表6  评价依据

| 法规文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年12月29日修订； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日实施； （4）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日实施； （5）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院第449号令，2005年8月31日国务院第104次常务会议通过，自2005年12月1日起施行，根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订； （6）《四川省辐射污染防治条例》，四川省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，2016年6月1日实施； （7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令第44号）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部1号部令）； （8）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，原国家环境保护总局第31号令，2017年12月20日，原环境保护部令第47号修改，2019年8月22日发布）； （9）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，原环境保护部令第18号，2011年5月1日起实施； （10）《射线装置分类办法》，环保部2017年第66号令； （11）《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》，环发[2006]145号，原国家环境保护总局、公安部、卫生部文件，2006年9月26日； （12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，原环境保护部文件，2012年7月3日； （13）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》，环发[2015]162号； （14）《中华人民共和国生态环境部公告》（2019年第57号）。 |
| --- | --- |
| 技术标准 | 《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容与格式》（HJ10.1－2016)； 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）； 《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）； 《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ165-2012）； 《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）； 《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）； 《用于光子外照射放射防护的剂量转换系数》（GBZ/T144-2002）； 《电离辐射所致皮肤剂量估算方法》（GBZ/T244-2017）。 |
| 其他 | （1）《辐射防护手册》（第一分册—辐射源与屏蔽，原子能出版社，1987）； （2）院方提供的工程设计图纸及相关技术参数资料； （3）《环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序（第三版）》（2012年3月）； （4）《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》（川环函[2016]1400号； （5）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）。 |

# 表7  保护目标与评价标准

评价范围 根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2006）中的相关要求，结合项目特点和现场监测的实际情况，确定辐射环境影响评价的范围：以辐射工作场所建筑实体为边界，半径50m内区域作为评价范围。

保护目标 根据本项目确定的评价范围，环境保护目标主要是医院辐射工作人员和周围停留的公众，具体如下表所示。由于电离辐射水平随着距离的增加而衰减，因此在进行预测时选取离电离辐射工作场所较近、有代表性的环境保护目标进行分析见表7-1： 表7-1 本项目环境保护目标一览表 项目 位置 保护目标 与射线装置最近距离(m) 人数 照射类型 剂量约束值（mSv/年） DSA1 DSA1手术室内的医生 0.5 ≤6 职业 5.0 DSA1手术室内的护士 1.0 ≤6 职业 5.0 操作间的医护人员 3.5 ≤6 职业 5.0 DSA2手术室内工作人员 4.0 ≤6 公众 0.1 淋浴间、卫生间等流动人员（东南侧） 9.0 流动 公众 0.1 无菌库、洗手池、医护办人员（南侧） 4.5 流动 公众 0.1 住院大楼一楼电梯间（西南侧） 3.5 流动 公众 0.1 住院大楼一楼通道（西北侧） 3.0 流动 公众 0.1 DSA1（正上方）2F机房 3.0 极少 公众 0.1 医技大楼及外侧居民楼（东侧） 13.0 流动 公众 0.1 病理科及居民楼（东北侧） 31.0 流动 公众 0.1 感染科疾病楼及外侧居民楼（西北侧） 32.0 流动 公众 0.1 DSA2 DSA2手术室1内的医生 0.5 ≤6 职业 5.0 DSA2手术室1内的护士 1.0 ≤6 职业 5.0 操作间的医护人员 2.7 ≤6 职业 5.0 DSA1手术室内工作人员 4.0 ≤6 公众 0.1 淋浴间、卫生间等流动人员（东南侧） 2.5 流动 公众 0.1 无菌库、洗手池、医护办人员（西南侧） 3.0 流动 公众 0.1 住院大楼一楼电梯间（西侧） 4.0 流动 公众 0.1 住院大楼一楼通道（西北侧） 10.0 流动 公众 0.1 DSA2（正上方）楼顶 3.0 人员不可到达 公众 0.1 医技大楼及外侧居民楼（东侧） 22.5 流动 公众 0.1 病理科及居民楼（东北侧） 24.0 流动 公众 0.1 感染科疾病楼及外侧居民楼（西北侧） 34.0 流动 公众 0.1

评价标准 1、环境质量标准 环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 地表水环境质量执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 标准； 声环境质量执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。 2、污染物排放标准 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准； 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准； 医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中的预处理排放标准； 噪声执行 ①施工期：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 标准；②运营期：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3、剂量约束值 电离辐射执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。 职业照射：根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）第4.3.2.1条的规定，对任何工作人员，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量不超过由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯平均）20mSv。四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量不超过500mSv。 公众照射：第B1.2.1条的规定，实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过年有效剂量1mSv。 本评价按上述标准中规定的职业照射年平均有效剂量的1/4执行，即5mSv/a，四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量约束限值为125mSv；公众照射按照标准中规定的年有效剂量的1/10执行，即0.1mSv/a。 四、辐射工作场所边界周围剂量率控制水平 参照《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）有关规定，本项目医用射线装置使用场所在距离机房屏蔽体外表面30cm外，周围辐射剂量率应满足：控制目标值不大于2.5µSv/h。

# 表8  环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状 本项目主要环境影响 本项目在投入运营后，主要对环境造成影响的是DSA在曝光过程中，产生的X射线。 二、本项目所在地X-γ辐射剂量率现状监测 受四川省中栎环保科技有限公司的委托，四川省永坤环境监测有限公司于2020年07月02日对平昌县人民医院数字减影血管造影装置（DSA）应用项目进行了辐射环境监测，其监测项目、监测方法及方法来源见表8-1。 表8-1 监测项目、方法及方法来源表 监测项目 监测方法 方法来源 X-γ辐射剂量率 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》 GB/T14583-93 《辐射环境监测技术规范》 HJ/T61-2001 监测使用仪器及环境条件见表8-2。 表8-2 监测使用仪器表 监测 项目 监测设备 使用 环境 名称及编号 技术指标 检定情况 环境X-γ辐射剂量率 451P型加压电离室巡检仪 编号：YKJC/YQ-34 0μSv/h~50mSv/h 20keV~2.0MeV 检定/校准单位： 中国测试技术研究院 检定/校准有效期：2019.07.19~2020.07.18 天气：晴 温度：31.5℃ 湿度：56.0% 三、质量保证 本项目环境现状监测单位四川省永坤环境监测有限公司，通过了计量认证，具备完整、有效的质量控制体系。 四川省永坤环境监测有限公司质量管理体系： （1）计量认证 从事监测的单位四川省永坤环境监测有限公司通过了原四川省质量技术监督局的计量认证（计量认证号：182312050067），有效期至2024年1月28日。 （2）仪器设备管理 ①管理与标准化；②计量器具的标准化；③计量器具、仪器设备的检定。 （3）记录与报告 ①数据记录制度；②报告质量控制。监测人员均经具有相应资质的部门培训，考核合格持证上岗。 四、环境现状监测与评价 监测所用仪器已由计量部门年检，且在有效期内；测量方法按国家相关标准实施；测量不确定度符合统计学要求；布点合理、人员合格、结果可信，能够反映出辐射工作场所的客观辐射水平，可以作为本次评价的科学依据。 具体监测结果如下所述： 表8-3 拟建射线装置周围环境X-γ辐射剂量率检测结果 点位 监测位置 测量值 标准差 备注 1 拟建DSA2污物通道门 0.09 0.013 无 2 拟建DSA2铅窗 0.08 0.013 3 操作间进出门 0.10 0.014 4 拟建DSA2医生进出门 0.09 0.011 5 拟建DSA2病人进出门 0.09 0.011 6 无菌库 0.11 0.011 7 淋浴间 0.12 0.008 8 拟建DSA2中央 0.08 0.008 9 拟建DSA1铅窗 0.08 0.013 10 拟建DSA1医生进出门 0.09 0.011 11 拟建DSA1病人进出门 0.08 0.011 12 拟建DSA1西南侧墙 0.11 0.008 13 拟建DSA1西北侧墙 0.12 0.008 14 拟建DSA1污物通道门 0.09 0.017 15 拟建DSA1中央 0.08 0.013 16 拟建DSA1正上方机房 0.12 0.011 17 拟建项目东北侧医学工程部前 0.10 0.011 18 拟建项目西北侧民房 0.11 0.008 19 拟建项目东侧民房 0.09 0.009 本项目拟建场所为室内，根据现场监测报告，项目所在区域的X-γ辐射剂量率背景值为0.08～0.12μSv/h，经换算为80~120nSv/h。在普通生活环境状态下，辐射环境权重因子按1进行考虑，则X-γ辐射剂量率背景值为80~120nGy/h，与《四川省生态环境状况公报2019年》中四川省电离辐射环境监测自动站测得的γ辐射空气吸收剂量率（76.8nGy/h~163nGy/h）处在同一水平，属于当地正常辐射水平。

# 表9  项目工程分析与源项

工程设备和工艺分析 施工期污染源项分析 1、施工期产物环节 平昌县人民医院拟在本部住院大楼一层东北侧（原制氧室）建设数字减影血管造影装置（DSA）应用项目，设两间DSA机房及其配套用房。拟在DSA1、DSA2机房内各使用一台DSA，均属于II类射线装置。在调整、改造过程中，需拆除和新建部分墙体，故施工期将会产生一定扬尘、噪声、固体废物、装修中产生的废气以及施工人员的生活垃圾和生活污水，其工艺流程及污染物产生环节如下图9-1所示： 图9-1 施工期工艺流程及污染物产生环节图 环评要求：在DSA机房装修时，应注意施工方式，保证各屏蔽体有效衔接，防 护门与墙的重叠宽度至少为空隙的10倍，避免各屏蔽体之间有漏缝产生。 2、施工期主要污染源处理措施： ①扬尘 施工过程中产生的扬尘，主要是在主体工程改造过程中新砌墙体和装修过程中产生的扬尘，属于无组织排放，主要通过封闭施工管理和采取洒水等措施来进行控制。 ②噪声 施工期噪声包括各类主体施工、装修产生的噪声和设备安装期间产生的噪声，由 于施工范围小，施工期较短，项目通过合理布局，合理安排施工时间，建筑隔声选用 低噪设备等措施后，施工噪声对周围环境的影响较小。 ③废水 施工期产生的废水主要包括施工废水和施工人员的生活污水，项目产生的废水经过格栅+A/O工艺+次氯酸钠消毒工艺处理达标后排入城市市政管网进入平昌县城市污水处理厂处理。 ④废气 施工期的废气主要产生在装修过程中，在装修时喷涂等工序产生的废气和装修材料中释放的废气，影响装修人员的身体健康，该废气的排放属无组织排放。因此在装修期间，应加强室内的通风换气，装修结束后，也应每天进行通风换气。因施工量小，装修周期较短，施工期对环境的影响较小。 ⑤固体废物 施工过程中固体废物主要为主体工程改造产生的建筑弃渣、装修过程中产生的装 修垃圾、施工人员产生的生活垃圾，施工过程中产生的建筑弃渣、装修垃圾等，由施工单位集中收集，运送到指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾依托市政垃圾收运系统收集处理，包装垃圾通过集中分类收集，由废品回收站进行处理。因施工量较小，施工周期较短，对周围环境的影响较小。 3、设备安装调试期间的工艺分析 本项目DSA调试阶段，会产生X射线，造成一定的电离辐射影响；产生少量的臭氧。 二、运营期污染源项分析 1、设备组成及工作原理 DSA是影像增强器技术、电视技术和计算机科学技术相结合的产物，是应用最多的数字化X射线透视设备。DSA主要由带有影像增强器电视系统的X射线诊断机、高压注射器、电子计算机图像处理系统、治疗床、操作台、磁盘或磁带机和多幅照相机组成。 DSA（数字减影血管造影装置）是通过电子计算机进行辅助成像的血管造影方法，它是应用计算机程序进行两次成像完成的。在注入造影剂之前，首先进行第一次成像，并用计算机将图像转换成数字信号储存起来。注入造影剂后，再次成像并转换成数字信号。两次数字相减，消除相同的信号，得到一个只有造影剂的血管图像。这种图像较以往所用的常规脑血管造影所显示的图像更清晰和直观，一些精细的血管结构亦能显示出来。且对比度分辨率高，减去了血管以外的背景，尤其使与骨骼重叠的血管能清楚显示；由于造影剂用量少，浓度低，损伤小、较安全。通过医用血管造影X射线机处理的图像，使血管的影像更为清晰，在进行介入手术时更为安全。 2、治疗流程 DSA在进行曝光时分为DSA检查和介入治疗两种情况，对应的治疗流程及产污图见图9-2： 图9-2 DSA治疗流程及产污环节示意图 （1）DSA拍片检查 DSA检查采用隔室操作方式，通过控制DSA的X线系统曝光，采集造影部位图像。具体方式是受检者位于检查床上，医护人员调整X线球管、人体、影像增强器三者之间的距离，然后进入操作间，关好防护门。医师、操作人员通过操作间的电子计算机系统控制DSA的X系统曝光，采集造影部位图像。医师根据该图像确诊患者病变的范围、程度，选择治疗方案。 （2）DSA介入治疗 DSA介入治疗采用近台同室操作方式。通过控制DSA的X线系统曝光，对患者的部位进行间歇式透视。具体方式是受检者位于手术床上，介入手术医师位于手术床一旁，距DSA的X线管0.5~1.0m处，在非主射束方向，配备个人防护用品（如铅衣、铅围脖、铅眼镜、铅手套等）。同时手术床旁设有屏蔽挂帘和移动式防护帘。介入治疗中，医师根据操作需求，踩动手术床下的脚踏开关启动DSA的X线系统进行透视（DSA的X线系统连续发射X射线），通过悬挂显示屏上显示的连续画面，完成介入操作。医生、护士佩戴防护用品。每台手术DSA系统的X线系统进行透视的次数及每次透视时间因患者的部位、手术的复杂程度而不同。介入手术完后关机，病人离开DSA机房。 3、产污环节 本项目使用2台 DSA，属于Ⅱ类射线装置。产污环节为：在注入造影剂之前拍片 产生的 X 射线和臭氧，注入造影剂之后产生的 X 射线和臭氧，介入治疗过程中间歇 透视产生的 X 射线和臭氧。在手术时，产生医疗包装物和容器和药棉、纱布、手套等医疗废物。注入的造影剂不含放射性，同时射线装置采用先进的数字显影技术，不会产生废显影液、废定影液和废胶片。 4、主要污染源物： （1）电离辐射 DSA 在开机状态下产生的 X 射线，不开机状态下不产生X射线。 （2）噪声 本项目噪声源主要为空调噪声，所有设备选用低噪声设备，均处于室内，通过建筑墙体隔声及距离衰减后，运行期间厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （3）废水 本项目运行后，废水主要为辐射工作人员和患者产生的生活污水以及项目产生的医疗废水，经过格栅+A/O工艺+次氯酸钠消毒工艺处理达标后排入城市市政管网进入平昌县城市污水处理厂处理。 （4）废气 DSA曝光过程中臭氧产生量很小，建设单位拟在DSA介入手术室内安装排风扇，臭氧通过排风管道引至楼顶排放，经自然分解和稀释后对环境影响较小。 （5）固体废物 ①本项目DSA采用数字成像，不打印胶片，因此不会有废胶片产生。 ②手术时产生一定量的医用器具和药棉、纱布、手套、废造影剂、废造影剂瓶等医用辅料及手术垃圾，按每台手术产生约2kg的医疗废物，每年固体废物产生量约为2000kg。这些医疗废物采用专门的收集容器收集后与医院医疗废物统一处理，由巴中市洁原固体废物处理有限公司收运并对其进行安全、清洁、无害化处置。工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院按照当地管理部门要求，进行统一收集后由环卫部门统一定期清运。项目产生固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 （6）造影剂的存储、泄露风险 造影剂（碘帕醇）是介入放射学操作中最常使用的药物之一，医院将外购造影剂采用不锈钢药品柜作为普通药品单独密封保存；未使用完和过期的造影剂均作为医疗废物处理；在进行介入手术时，使用带托盘的不锈钢推车进行运送。在使用造影剂前由药剂师进行剂量核算后护士取药，医生用高压注射器按照血液流速注入病人血管内，在X射线的照射下达到血管造影的目的，最后由泌尿系统排除体外。医院未使用完和过期的造影剂作为医疗废物进行处理。造影剂不属于重金属和其他持久性有机物，不存在泄露风险。

# 表10  辐射安全与防护

项目安全设施 辐射工作场所两区划分 为了便于加强管理，切实做好辐射安全防范工作，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求在辐射工作场所内划出控制区和监督区。 控制区：在正常工作情况下控制正常照射或防止污染扩散，以及在一定程度上预防或限制潜在照射，要求或可能要求专门防护手段和安全措施的限定区域。在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的警告标志并给出相应的辐射水平和污染水平的指示。运用行政管理程序如进入控制区的工作许可证和实体屏蔽（包括门锁和连锁装置）限制进出控制区，辐射工作区与非辐射工作区隔开。控制区内禁止外来人员进入，职业工作人员在进行日常工作时候尽量不要在控制区内停留，以减少不必要的照射。 监督区：未被确定为控制区，正常情况下不需要采取专门防护手段或安全措施，但要不断检查其职业照射状况的制定区域。在监督区入口处的合适位置张贴电离辐射警示标记；并定期检查工作状况，确认是否需要防护措施和安全条件，或是否需要更改监督区的边界。监督区范围内应尽量限制无关人员进入。 根据控制区和监督区的定义，结合项目诊治、辐射防护和环境情况特点，将DSA1、DSA2机房划为控制区，将操作间、限制区、缓冲区、无菌库、医护办、医护通道、污物通道划为监督区。项目控制区和监督区划分情况见表10-1，并在附图上进行了标识。 表10-1 本项目控制区和监督区划分情况 项目名称 控制区 监督区 DSA DSA1、DSA2机房 共用操作间、限制区、缓冲区、无菌库、 医护办、医护通道、污物通道等 环评要求：医院需加强控制区和监督区的管理，控制区内禁止外来人员进入，职业工作人员在进行日常工作时尽量不要在控制区内停留，以减少不必要的照射。监督区范围内应限制无关人员进入。 图10-1 新增DSA项目两区划分示意图 辐射安全与防护措施 在利用X射线进行放射检查和治疗的过程中，在无任何屏蔽设施的情况下，会对辐射源的周围环境及人员造成不应有的危害。为了减少这种辐射危害，以及避免辐射事故的发生，医院针对本项目DSA的特点，采取了相应的辐射安全防护措施。 （一）辐射屏蔽措施 根据平昌县人民医院提供的资料，DSA机房四周墙体均为270mm实心水泥砖混 +2.5mm铅当量铅皮；屋顶均为120mm硫酸钡水泥砂浆；地面均为150mm水泥砂浆，观察窗均为3mm铅当量铅玻璃；防护铅门均为3mm铅当量。 对照GBZ130-2020放射诊断放射防护要求进行校核，机房屏蔽措施满足《放射诊断放射防护》（GBZ130-2020）的要求，具体情况见表10-2： 表10-2 机房的实体防护设施对照表 房间 名称 面积（m2） 四周墙体 屏蔽门 观察窗 屋顶 地面 DSA1 34.4（最小单边长度5m） 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮（＞3mm铅当量） 3mm 铅当量 3mm 铅当量 预制板+120mm硫酸钡水泥砂浆（＞3mm铅当量） 150mm水泥砂浆 DSA2 20.4（最小单边长度4m） 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮（＞3mm铅当量） 3mm 铅当量 3mm 铅当量 预制板+120mm硫酸钡水泥砂浆（＞3mm铅当量） 150mm水泥砂浆 放射诊断放射防护的要求 最小有效使用面积20m2，最小单边长度3.5m 有用线束mm2铅当量；非有用线束2mm铅当量 备注 满足要求 满足要求 （注：本项目位于一楼实地地面，下方无地下室，故不考虑地面辐射屏蔽防护） 辐射防治措施 1、DSA固有安全性 本项目配备的DSA已采取如下技术措施： ①采用栅控技术：在每次脉冲曝光间隔向旋转阳极加一负电压，抵消曝光脉冲的启辉与余辉，起到消除软X射线、提高有用射线品质并减小脉冲宽度作用； ②采用光谱过滤技术：在X射线管头或影像增强器的窗口处放置合适铝过滤板，以消除软X射线以及减少二次散射，优化有用X射线谱。设备提供适应不同应用时所可以选用的各种形状与规格的准直器隔板和铝过滤板； ③采用脉冲透视技术：在透视图像数字化基础上实现脉冲透视（如每秒25帧、12.5帧、6帧等可供选择），改善图像清晰度；并能明显地减少透视剂量； ④采用图像冻结技术：每次透视的最后一帧图像被暂存并保留于监视器上显示，即称之为图像冻结（last image hold，LIH）。充分利用此方法可以明显缩短总透视时间，达到减少不必要的照射； ⑤配备相应的表征剂量指示装置：配备能在线监测表征输出剂量的指示装置，例如剂量面积乘积（DAP）仪等； ⑥配备辅助防护设施：DSA配备床下铅帘（0.5mm铅当量）和悬吊铅帘(0.5mm铅当量)、铅屏风等辅助防护用品与设施，则在设备运行中可用于加强对有关人员采取放射防护与安全措施； ⑦正常情况下，必须按规定程序并经控制台确认验证设置无误时，才能由“启动”键启动照射；同时在操作台和床体上均设置“紧急止动”按钮，一旦发生异常情况，工作人员可立即按下此按钮来停止照射。 2、辐射工作场所防治措施 ①DSA机房采取屏蔽措施； ②介入手术室防护门、污物间防护门外设有电离辐射警示标志和工作指示灯； ③配有铅衣、三角巾、铅围脖、铅帽等防护措施； ④门灯联锁：DSA机房防护门、污物间防护门外顶部设置工作状态指示灯。防护灯为红色，以警示人员注意安全；当防护门打开时，指示灯灭； ⑤紧急止动装置：控制台上、介入手术床旁设置紧急止动按钮。DSA系统的X射线系统出束过程中，一旦出现异常，按下任一个紧急止动按钮，均可停止X射线系统出束。 3、人员的安全与防护 人员主要指本项目辐射工作人员、受检者或患者、本次评价范围内公众。 （1） 辐射工作人员 为减少辐射工作人员的照射剂量，防护X射线的主要方法有屏蔽防护、时间防护和距离防护，三种防护联合运用、合理调节。 ①距离防护 DSA机房严格按照控制区和监督区划分实行“两区”管理，且在机房的人员通道门的醒目位置将张贴固定的电离辐射警告标志并安装工作状态指示灯箱。限制无关人员进入，以免受到不必要的照射。 ②时间防护 在满足诊断要求的前提下，在每次使用射线装置进行诊断之前，根据诊断要求和病人实际情况制定最优化的诊断方案，选择合理可行尽量低的射线照射参数，以及尽量短的曝光时间，减少工作人员和相关公众的受照射时间，也避免病人受到额外剂量的照射。根据医院的实际情况，本项目的DSA主要用于介入手术、血管造影等的治疗。 ③缩小照射野：在不影响操作的前提下尽量缩小照射野。 ④缩短物片距：尽量让影像增强器或平板靠近患者，减少散射线。 ⑤充分利用各种防护器材： a.介入手术中 DSA 检查室内操作者穿铅衣、铅眼镜、铅围脖、铅手套（防护厚度均为0.5mm铅当量）； b.使用床下铅帘及悬吊铅帘（防护厚度均为0.5mm铅当量）； c.铅悬挂防护屏（0.25 mm铅当量）；床侧防护帘（0.25 mm铅当量）；床侧防护屏（1.0mm铅当量）。 ⑥在不影响图像质量和诊疗需要的前提下，尽量使用低剂量。 ⑦个人剂量监测 辐射工作人员均应配备有个人剂量计，并要求在上班期间必须佩戴。剂量计一般佩戴在左胸前或衣领前面，并将有标签的一面朝外，穿戴铅围裙时，应戴在铅围裙里面。医院定期（每季度一次）将个人剂量计送有资质单位进行检测，检测结果存入个人剂量档案。 （2） 受检者或患者的安全防护 医院应配有三角巾、铅围脖（防护铅当量应不低于0.5mm），用于患者非照射部位进行防护，以避免病人受到不必要的照射。另外，在不影响工作质量的前提下，保持与射线装置尽可能大的距离。 （3） 机房周边公众的安全防护 周边公众主要依托辐射工作场所的屏蔽墙体、防护门窗和地板楼板屏蔽射线。同时，辐射工作场所严格实行辐射防护“两区”管理，在机房门外张贴电离辐射警告标志和工作状态指示灯箱，禁止无关人员进入，以增加公众与射线装置之间的防护距离，避免受到不必要的照射。 放射性工作场所安防措施 为确保本项目所使用的Ⅱ类射线装置的安全，本项目采取的安全保卫措施见表10-4： 表10-3 射线装置工作场所安防措施一览表 工作场所 措施类别 对应措施 DSA 工作场所 防盗和防破坏 ①DSA机房及附属设施纳入医院日常安保巡逻工作范围，并划为重点区域，加强巡视管理，以防遭到破坏； ②安排有专人进行管理和维护，并进行台账记录，一旦发生盗抢事件，立即关闭设备和防护门，并立即向公安机关报案； ③DSA机房和邻近房间不得存放易燃、易爆、腐蚀性物品等物品。 ④DSA机房内配置了火灾报警系统及灭火器等。 防泄漏 ①本项目所使用的射线装置购置于正规厂家， 泄漏辐射不会超过《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）规定的约束值； ②本项目DSA机房均已按照有关规范要求进行了辐射防护设计，只要按照设计和环评要求进行落实，机房是不存在辐射泄漏的情况。 四、辐射安全防护设施对照分析 根据《环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序》和《四川省核技术利用辐射安全与防护监督检查大纲》（川环函[2016]1400号）对II类医用射线装置的要求，本次评价根据建设单位采取的辐射安全措施进行了对照分析，具体情况见表10-5： 表10-4 本项目辐射安全防护设施对照分析表 项目 规定的措施和制度 落实情况 应增加的措施 场所 设施 DSA1 观察窗屏蔽 设计中已有1扇铅窗，均为3mm铅当量 设计中已有 机房防护门 设计中已有3扇铅门，均为3mm铅当量 设计中已有 操作位局部屏蔽防护设施 设备自带铅帘 设计中已有 通风设施 / 设计中已有 紧急停机按钮 设备自带 设计中已有 门灯连锁 / 已配备 对讲系统 / 已配备 电离辐射警告标志 / 已配备 机器工作状态指示灯箱 / 已配备 DSA2 观察窗屏蔽 设计中已有1扇铅窗，均为3mm铅当量 设计中已有 机房防护门 设计中已有3扇铅门，均为3mm铅当量 设计中已有 操作位局部屏蔽防护设施 设备自带铅帘 设计中已有 通风设施 / 设计中已有 紧急停机按钮 设备自带 设计中已有 门灯连锁 / 已配备 对讲系统 / 已配备 电离辐射警告标志 / 已配备 机器工作状态指示灯箱 / 已配备 监测 设备 便携式辐射监测仪 / 需配备1台 个人剂量计 / 需配备16套 个人剂量报警仪 / 需配备8台 防护 器材 医护人员个人防护 / 铅衣、铅帽、铅围脖、铅围裙、铅手套、铅防护眼镜各16套 患者防护 / 铅围裙、铅围脖、铅帽、三角巾个各2套 其他 灭火器材 / 各需配备2个 五、环保设施及投资分析 本项目总投资***万元，其中环保投资***万元，占总投资约***。具体环保设施及投资见表10-6： 表10-5 环保设施及投资一览表 项目 环保设施 数量 投资（万元） DSA 辐射屏蔽措施 四周墙体、屋顶 - *** 观察窗（3mm铅当量） 2扇 *** 铅防护门（3mm铅当量） 6扇 *** 安全装置 机器工作状态指示灯 4个 配套 操作警示装置 4套 电离辐射警告标志 4个 操作台和床体上紧急停机按钮 4个 设备自带 门灯连锁装置 4套 配套 对讲系统 4套 床下铅帘（设备自带、0.5mm铅当量） 2套 设备自带 悬吊铅帘（设备自带、0.5mm铅当量） 2套 铅悬挂防护屏（0.25 mm铅当量） 2件 1 床侧防护帘（0.25 mm铅当量） 2件 床侧防护屏（1.0mm铅当量） 2件 监测仪器及个人防护用品 便携式辐射监测仪 2台 *** 个人剂量计 16套 个人剂量报警仪 2台 铅衣、铅帽、铅围脖、铅手套、铅围裙、铅防护眼镜（0.5mm铅当量）、阴影屏蔽器具（患者用） 10套 *** 其他 灭火器材 4套 *** 辐射工作人员培训费 — *** 合计 *** 今后在实践中，医院应根据国家发布的法规内容，结合自身实际情况对环保设施做相应补充，使之更能满足实际需要和法规要求。

三废的治理 （一）施工期三废治理 1、废水 施工期产生的废水主要包括施工废水和施工人员的生活污水，项目产生的废水经过格栅+A/O工艺+次氯酸钠消毒工艺处理达标后排入城市市政管网进入平昌县城市污水处理厂处理。 废气 施工期产生的废气主要产生在装修过程中，在装修时喷涂等工序产生的废气和装修材料中释放的废气，影响装修人员的身体健康，该废气的排放属无组织排放，因此在装修期间，应加强室内的通风换气。 固体废物 施工期产生的固体废物主要为主体工程改造产生的建筑弃渣、装修过程中产生的装 修垃圾、施工人员产生的生活垃圾，施工过程中产生的建筑弃渣、装修垃圾等，由施工单位集中收集，运送到指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾依托市政垃圾收运系统收集处理，包装垃圾通过集中分类收集，由废品回收站进行处理。 （二）运营期三废治理 1、废水： 本项目运行后，废水主要为辐射工作人员和患者产生的生活污水以及项目产生的医疗废水，项目产生的废水经过格栅+A/O工艺+次氯酸钠消毒工艺处理达标后排入城市市政管网进入平昌县城市污水处理厂处理。 废气： DSA曝光过程中臭氧产生量很小，建设单位拟在DSA介入手术室内安装排风扇，臭氧通过排风管道引至楼顶排放，经自然分解和稀释后对环境影响较小。 固体废物 ①本项目DSA采用数字成像，不打印胶片，因此不会有废胶片产生。 ②手术时产生一定量的医用器具和药棉、纱布、手套、废造影剂、废造影剂瓶等医用辅料及手术垃圾，按每台手术产生约2kg的医疗废物，每年固体废物产生量约为2000kg。这些医疗废物采用专门的收集容器收集后与医院医疗废物统一处理，由巴中市洁原固体废物处理有限公司收运并对其进行安全、清洁、无害化处置。 ③工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院按照当地管理部门要求，进行统一收集后由环卫部门统一定期清运。项目产生固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。

# 表11  环境影响分析

建设阶段对环境的影响 一、施工期的环境影响分析 平昌县人民医院拟在本部住院大楼一层东北侧（原制氧室）建设数字减影血管造影装置（DSA）应用项目，设两间DSA机房及其配套用房。分别新增使用一台DSA1、搬迁使用1台DSA2，均属于II类射线装置。本项目为改扩建项目，在调整、改造过程中，需重装和新建部分墙体，故施工期将会产生一定扬尘、噪声、固体废物、装修中产生的废气以及施工人员的生活垃圾和生活污水，在施工期应重点做好以下工作： 扬尘的防治措施：项目通过施工现场封闭施工和采取洒水等措施来进行控制； 废水防治措施：项目产生的废水经过格栅+A/O工艺+次氯酸钠消毒工艺处理达标后排入城市市政管网进入平昌县城市污水处理厂处理。 废气防治措施：项目施工现场封闭施工，施工现场及时清理，通风换气等措施； 噪声防治措施：选用低噪声设备，合理安排施工时间； 固废防治措施：施工垃圾由施工单位集中收集到指定地点进行处理，生活垃圾依托环卫部门统一清运。 机房施工质量的要求：（1）在建设过程中严格按照施工规范进行施工，在DSA配套工程新建墙体过程中，墙与墙之间须紧密贴合，防止射线泄露；使用符合要求的水泥，铅门与墙体重叠部分不小于门与墙体缝隙宽度的10倍；（2）穿过检查室墙体的各种管道、电缆不得影响屏蔽墙体的屏蔽防护效果，不得正对工作人员经常停留的地点。 二、设备安装调试期间的环境影响分析 本环评要求设备安装、调试由厂家专业人员操作，同时加强辐射防护管理，严格限制无关人员靠近，防止发生辐射事故。由于设备的安装和调试均在DSA机房内进行，经过墙体的屏蔽和距离衰减后对环境的影响是可接受的。设备安装完成后，医院方需及时回收包装材料及其它固体废物并作为一般固体废物进行处置，不得随意丢弃。

运行阶段对环境的影响 辐射环境影响分析 （一）DSA的辐射环境影响分析 本项目涉及2台DSA，每台DSA的年工作量最大为500人次/年，DSA主要用于透视和拍片。 根据原环境保护部和国家卫生计生委联合发布公告2017年第66号《射线装置分类办法》，DSA属于Ⅱ类射线装置，工作时不产生放射性废气、废水和固体废物。本机为数字成像设备，不使用显、定影液，其主要危害因素为射线装置工作时产生的X射线，出束方向由下向上。 DSA在进行曝光时分为两种情况： ①造影拍片过程：操作人员采取隔室操作的方式，医生通过操作室铅玻璃观察窗机房内病人情况，并通过对讲系统与病人交流。在拍片过程中，医生位于操作室内，经机房各屏蔽体屏蔽后，对机房外（包括机房楼上）的公众和工作人员基本没有影响； ②脉冲透视过程：为更清楚的了解病人情况，医生需进入DSA机房进行治疗时会有连续曝光，并采用连续脉冲透视，此时操作医师身着铅衣、戴铅眼镜等在机房内对病人进行直接的手术操作。 本次环评采用预测方法分析本项目DSA系统在正常运行期间对辐射工作人员及公众的辐射影响。 1、本项目关注点的辐射环境影响分析 （1）理论预测 根据平昌县人民医院提供的资料，本项目DSA机房四周墙体均为270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮；屋顶为预制板+120mm硫酸钡水泥砂浆；地板为150mm水泥砂浆；观察窗为3mm铅当量铅玻璃；防护门均为3mm铅当量铅门。 本项目DSA投用后，手术过程中手术室四周公众受到漏射线和散射辐射的影响；楼上工作人员同时受到散射、漏射和主射辐射的影响。手术室内的辐射工作人员受到散射和漏射的影响。根据电离辐射水平随着距离的增加而衰减的规律，距离DSA介入手术室最近关注点可以代表最大可能辐射有效剂量。 1）主射线束方向保护目标的影响 ①计算模式 本项目DSA射线束由下向上，主射方向为楼顶，其他为漏射方向。本项目主射方向屏蔽防护采用《辐射防护手册》（第一分册）中计算公式如下： Dr = D1·μ·η·f·T/ r2 .........................................（式1） 式中：Dr—预测点处辐射空气吸收剂量，mGy/a； D1—X射线在1m处的辐射空气吸收剂量率，mGy/min；本项目DSA过滤板采用2mmAl，根据图4.4c，查得vr0= 0.7R·mA-1·min-1，按照最大管电流换算后，距靶1m处的剂量率为61.11mGy/min； T—每年工作时间，7500min； μ—利用因子，主射方向取1； η—对防护区的占用因子； f—屏蔽材料对初级X射线束的减弱因子； r—预测点距X射线源的距离，m。 ②预测结果分析 查《辐射防护手册》（第一分册）图10.5e可得铅对X射线的减弱因子。将相关参数带入（式1）中，进行各关注点年有效剂量预测，预测点年剂量估算结果见表11-1： 表11-1 DSA主射方向预测点年有效剂量估算 预测点 与源直线距离（m） 屏蔽材料与厚度及等效铅当量（mm） 1m处空气吸收剂量率(mGy/min) 减弱因子 （f） 利用因子（μ） 占用 因子（η） 主射方向预测点年有效剂量（mSv/a） DSA1机房楼顶 3 预制板+120mm硫酸钡水泥砂浆(＞3mmPb) 66.11 1×10-6 1 1/4 1.27×10-2 DSA2机房楼顶 3 预制板+120mm硫酸钡水泥砂浆(＞3mmPb) 66.11 1×10-6 1 1/4 1.27×10-2 2）病人体表散射辐射剂量估算 ................................................（式2） 式中： Hs——预测点处的散射剂量率，μGy/h； H0——距靶1m处的剂量率，μGy/h； a——患者对X射线的散射比；根据《辐射防护手册》（第一分册）表10.1查表取得； s——散射面积，cm2，取100cm2； d0——源与病人的距离，m，取1m； ds——病人与预测点的距离，m； B——减弱因子，查《辐射防护手册》（第一分册）中图10.5e取得； 各预测点散射辐射剂量率计算参数及结果见下表11-2。 表11-2散射辐射各预测点散射辐射剂量率计算参数及结果 关注点位描述 源点到病人（散射点）的距离（m） 病人（散射点）到关注点距离（m） 屏蔽材料及厚度 屏蔽材料折合铅当量（mmPb） X射线的散射比 减弱因子 散射面积（cm2） 散射辐射剂量率 （μGy/h） 年散射辐射剂量（mGy/a） DSA1 DSA1手术室内的医生 1 0.5 0.5mm铅衣 0.5 5×10-4 1.0×10-2 100 18.3 1.58 DSA1手术室内的护士 1 1 0.5mm铅衣 0.5 5×10-4 1.0×10-2 100 4.58 3.94×10-1 操作间的医护人员 1 3.5 3mm铅当量铅玻璃窗 3 5×10-4 1×10-6 100 3.74×10-5 4.68×10-6 DSA2手术室内工作人员 1 4.0 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 5×10-4 1×10-6 100 2.86×10-5 8.95×10-7 淋浴间、卫生间等流动人员（东南侧） 1 9.0 （270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮）*2 3 5×10-4 1×10-6 100 5.66×10-6 1.77×10-7 无菌库、洗手池、医护办人员（南侧） 1 4.5 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 5×10-4 1×10-6 100 2.26×10-5 7.07×10-7 住院大楼一楼电梯间（西南侧 1 3.5 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 5×10-4 1×10-6 100 3.74×10-5 1.17×10-6 住院大楼一楼通道（西北侧） 1 3.0 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 5×10-4 1×10-6 100 5.09×10-5 1.59×10-6 DSA1（正上方）2F机房 1 3.0 预制板+120mm硫酸钡水泥砂浆 3 5×10-4 1×10-6 100 5.09×10-5 1.59×10-6 医技大楼及外侧居民楼（东侧） 1 19 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 5×10-4 1×10-6 100 1.27×10-6 3.97×10-8 病理科及居民楼（东北侧） 1 31 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 5×10-4 1×10-6 100 4.77×10-7 1.49×10-8 感染科疾病楼及外侧居民楼（西北侧） 1 32 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 5×10-4 1×10-6 100 4.48×10-7 1.40×10-8 DSA2 DSA2手术室1内的医生 1 0.5 0.5mm铅衣 0.5 5×10-4 1.0×10-2 100 18.3 2.29 DSA2手术室1内的护士 1 1.0 0.5mm铅衣 0.5 5×10-4 1.0×10-2 100 4.58 5.37×10-1 操作间的医护人员 1 2.7 3mm铅当量铅玻璃窗 3 5×10-4 1×10-6 100 6.29×10-5 7.86×10-6 DSA1手术室内工作人员 1 4.0 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 5×10-4 1×10-6 100 2.86×10-5 8.95×10-7 淋浴间、卫生间等流动人员（东南侧） 1 2.5 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 5×10-4 1×10-6 100 7.33×10-5 2.29×10-6 无菌库、洗手池、医护办人员（西南侧） 1 3.0 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 5×10-4 1×10-6 100 5.09×10-5 1.59×10-6 住院大楼一楼电梯间（西侧） 1 4.0 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 5×10-4 1×10-6 100 2.86×10-5 8.95×10-7 住院大楼一楼通道（西北侧） 1 10.0 （270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮）*2 3 5×10-4 1×10-6 100 4.58×10-6 1.43×10-7 DSA2（正上方）楼顶 1 3.0 预制板+120mm硫酸钡水泥砂浆 3 5×10-4 1×10-6 100 5.09×10-5 1.59×10-6 医技大楼及外侧居民楼（东侧） 1 13 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 5×10-4 1×10-6 100 2.71×10-6 8.47×10-8 病理科及居民楼（东北侧） 1 24 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 5×10-4 1×10-6 100 7.96×10-7 2.49×10-8 感染科疾病楼及外侧居民楼（西北侧） 1 36 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 5×10-4 1×10-6 100 3.54×10-7 1.11×10-8 3）泄漏辐射剂量估算 泄漏辐射剂量率按初级辐射束的1‰计算，利用点源辐射进行计算，各预测点的泄漏辐射剂量率可用下(式3)进行计算。 ...............................................（式3） 式中： H—预测点处的泄漏辐射剂量率，μGy/h； f—泄漏射线比率，1‰； H0—距靶点1m处的最大剂量率，μGy/h； R—靶点距关注点的距离，m； B——减弱因子，查《辐射防护手册》（第一分册）中图10.5e取得。 各预测点泄漏辐射剂量率计算参数及结果见下表11-3。 表11-3各预测点的泄漏辐射剂量率计算参数及结果 关注点位描述 靶点距关注点的距离（m） 屏蔽材料及厚度 屏蔽材料折合铅当量（mmPb） 减弱因子 漏射辐射剂量率 （μGy/h） 漏射年辐射剂量率 （mGy/a） DSA1 DSA1手术室内的医生 0.5 0.5mm铅衣 0.5 1.0×10-2 146.66 18.33 DSA1手术室内的护士 1 0.5mm铅衣 0.5 1.0×10-2 36.67 4.58 操作间的医护人员 3.5 3mm铅当量铅玻璃窗 3 1.0×10-6 2.99×10-4 3.74×10-5 DSA2手术室内工作人员 4.0 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 1.0×10-6 2.29×10-4 2.86×10-5 淋浴间、卫生间等流动人员（东南侧） 9.0 （270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮）*2 3 1.0×10-6 4.53×10-5 5.66×10-6 无菌库、洗手池、医护办人员 （南侧） 4.5 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 1.0×10-6 1.81×10-4 2.26×10-5 住院大楼一楼电梯间（西南侧 3.5 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 1.0×10-6 2.99×10-4 3.74×10-5 住院大楼一楼通道（西北侧） 3.0 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 1.0×10-6 4.07×10-4 1.27×10-5 DSA1（正上方）2F机房 3.0 预制板+120mm硫酸钡水泥砂浆 3 1.0×10-6 4.07×10-4 1.27×10-5 医技大楼及外侧居民楼（东侧） 19 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 1.0×10-6 1.02×10-5 1.27×10-6 病理科及居民楼（东北侧） 31 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 1.0×10-6 3.82×10-6 4.77×10-7 感染科疾病楼及外侧居民楼（西北侧） 32 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 1.0×10-6 3.58×10-6 4.48×10-7 DSA2 DSA2手术室1内的医生 0.5 0.5mm铅衣 0.5 1.0×10-6 146.66 18.33 DSA2手术室1内的护士 1.0 0.5mm铅衣 0.5 1.0×10-6 36.67 4.58 操作间的医护人员 2.7 3mm铅当量铅玻璃窗 3 1.0×10-6 5.03×10-4 6.29×10-5 DSA1手术室内工作人员 4.0 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 1.0×10-6 2.29×10-4 5.24×10-6 淋浴间、卫生间等流动人员（东南侧） 2.5 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 1.0×10-6 5.87×10-4 7.33×10-5 无菌库、洗手池、医护办人员（西南侧） 3.0 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 1.0×10-6 4.07×10-4 1.27×10-5 住院大楼一楼电梯间（西侧） 4.0 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 1.0×10-6 2.29×10-4 2.86×10-5 住院大楼一楼通道（西北侧） 10.0 （270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮）*2 3 1.0×10-6 3.67×10-5 4.58×10-6 DSA2（正上方）楼顶 3.0 预制板+120mm硫酸钡水泥砂浆 3 1.0×10-6 4.07×10-4 1.27×10-5 医技大楼及外侧居民楼（东侧） 13 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 1.0×10-6 2.17×10-5 2.17×10-6 病理科及居民楼（东北侧） 24 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 1.0×10-6 6.37×10-6 1.99×10-7 感染科疾病楼及外侧居民楼（西北侧） 36 270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮 3 1.0×10-6 2.83×10-6 8.84×10-8 4）小结 本项目所致保护目标最大年有效剂量理论预测结果见表11-4： 表11-4 本项目各预测点保护目标理论预测最大受照剂量 保护目标相对位置 关注点位描述 年辐射剂量（mSv/a） 年总辐射剂量 （mSv/a） 照射类型 主射 散射 漏射 DSA1手术室内 手术室内的医生 / 1.58 18.33 19.91 职业照射 手术室内的护士 / 3.94×10-1 4.58 4.97 职业照射 DSA1手术室周围 操作间的医护人员 / 4.68×10-6 3.74×10-5 4.21×10-5 职业照射 DSA2手术室内工作人员 / 8.95×10-7 2.86×10-5 2.95×10-5 公众照射 淋浴间、卫生间等流动人员（东南侧） / 1.77×10-7 5.66×10-6 5.84×10-6 公众照射 无菌库、洗手池、医护办人员（南侧） / 7.07×10-7 2.26×10-5 2.33×10-5 公众照射 住院大楼一楼电梯间（西南侧） / 1.17×10-6 3.74×10-5 3.86×10-5 公众照射 住院大楼一楼通道（西北侧） / 1.59×10-6 5.09×10-5 5.25×10-5 公众照射 医技大楼及外侧居民楼（东侧） / 3.97×10-8 1.27×10-6 1.31×10-6 公众照射 病理科及居民楼（东北侧） / 1.49×10-8 4.77×10-7 4.92×10-7 公众照射 感染科疾病楼及外侧居民楼（西北侧） / 1.40×10-8 4.48×10-7 4.62×10-7 公众照射 DSA1手术室正上方 DSA1（正上方）2F机房 1.27×10-2 1.59×10-6 1.27×10-5 1.27×10-2 公众照射 DSA2手术室内 手术室内的医生 / 2.29 18.33 20.62 职业照射 手术室内的护士 / 5.37×10-1 4.58 5.12 职业照射 DSA2手术室周围 操作间的医护人员 / 7.86×10-6 6.29×10-5 7.07×10-5 职业照射 DSA1手术室内工作人员 / 8.95×10-7 5.24×10-6 6.11×10-6 公众照射 淋浴间、卫生间等流动人员（南侧） / 2.29×10-6 7.33×10-5 7.56×10-5 公众照射 无菌库、洗手池、医护办人员（西南侧） / 1.59×10-6 5.09×10-5 5.25×10-5 公众照射 住院大楼一楼电梯间（西侧） / 8.95×10-7 2.86×10-5 2.95×10-5 公众照射 住院大楼一楼通道（西北侧） / 1.43×10-7 4.58×10-6 4.72×10-6 公众照射 医技大楼及外侧居民楼（东侧） / 8.47×10-8 2.17×10-6 2.25×10-6 公众照射 病理科及居民楼（东北侧） / 2.49×10-8 1.99×10-7 2.24×10-7 公众照射 感染科疾病楼及外侧居民楼（西北侧） / 1.11×10-8 8.84×10-8 9.95×10-8 公众照射 DSA2手术室正上方 DSA2（正上方）楼顶 1.27×10-2 1.59×10-6 1.27×10-5 1.27×10-2 公众照射 由于DSA1机房与DSA2机房距离较近，保护目标存在剂量叠加，预测结果见表11-5： 表11-5 计量叠加后各预测点保护目标理论预测最大受照剂量 项目 位置 关注点 DSA1贡献值（mSv/a） DSA2贡献值（mSv/a） 年总辐射剂量 （mSv/a） DSA1手术室内 DSA1手术室内的医生 19.91 2.95×10-5 19.91 DSA1手术室内的护士 4.97 2.95×10-5 4.97 DSA1手术室周围 操作间的医护人员 4.21×10-5 7.07×10-5 1.13×10-4 淋浴间、卫生间等流动人员（东南侧） 5.84×10-6 7.56×10-5 8.14×10-5 无菌库、洗手池、医护办人员（南侧） 2.33×10-5 5.25×10-5 7.58×10-5 住院大楼一楼电梯间（西南侧） 3.86×10-5 2.95×10-5 6.81×10-5 住院大楼一楼通道（西北侧） 5.25×10-5 4.72×10-6 5.72×10-5 DSA1（正上方）2F机房 1.27×10-2 / 1.27×10-2 医技大楼及外侧居民楼（东侧） 1.31×10-6 2.25×10-6 3.56×10-6 病理科及居民楼（东北侧） 4.92×10-7 2.24×10-7 7.16×10-7 感染科疾病楼及外侧居民楼（西北侧） 4.62×10-7 9.95×10-8 5.5×10-7 DSA2手术室内 DSA2手术室1内的医生 6.11×10-6 20.62 20.62 DSA2手术室1内的护士 6.11×10-6 5.12 5.12 DSA2手术室周围 操作间的医护人员 4.21×10-5 7.07×10-5 1.12×10-4 淋浴间、卫生间等流动人员（南侧） 5.84×10-6 7.56×10-5 8.14×10-5 无菌库、洗手池、医护办人员（西南侧） 2.33×10-5 5.25×10-5 7.58×10-5 住院大楼一楼电梯间（西侧） 3.86×10-5 2.95×10-5 6.81×10-5 住院大楼一楼通道（西北侧） 5.25×10-5 4.72×10-6 5.72×10-5 DSA2（正上方）楼顶 / 1.27×10-2 1.27×10-2 医技大楼及外侧居民楼（东侧） 1.31×10-6 2.25×10-6 3.56×10-6 病理科及居民楼（东北侧） 4.92×10-7 2.24×10-7 7.16×10-7 感染科疾病楼及外侧居民楼（西北侧） 4.62×10-7 9.95×10-8 5.5×10-7 由上表可知，本项目公众所受年剂量最高为1.27×10-2mSv，小于本次评价确定的0.1mSv/a的约束值。 在介入手术室内参加手术的16名医生所受剂量合计最大为20.62mSv/a，2名护士所受剂量合计最大为5.12mSv/a，2名技师所受剂量合计最大为1.12×10-4mSv/a。本项目介入手术包含心内、外周和神经介入3个科室，合计1000台手术。每位医生、护士和技师的年剂量核算见下表。 表11-6 本项目每名职业人员年剂量核算表 职务 科室 合计所受剂量mSv/a 职业人员数量 曝光时间分配比例 科室所受剂量合计 (mSv/a.科室) 职业人员所受剂量 (mSv/a.人) 手术室内医生 心内科 20.26 5 49.15% 9.96 1.99 外周科 4 19.29% 3.91 0.98 神经介入科 7 31.56% 6.40 0.92 护士 / 5.12 2 100% / 2.56 技师 / 1.12×10-4 2 50% / 1.12×10-4 从上表可知，本项目心内科医生所受剂量最大，为1.99mSv/a。本项目辐射工作人员均为医院既有辐射工作人员，具体人员未定，在接受本项目工作时，不承担其他辐射工作。故本项目职业人员中所受年剂量最大为1.99mSv/a，低于5.0mSv/a的剂量约束值。 （2） 医生腕部皮肤受照剂量 介入治疗时，医生通常站立于介入治疗病床侧面，面对病患，受到散射射束照射的几何条件为前后入射（AP，即垂直于人体长轴/Z轴，从人体正面的入射），本项目采用理论预测分析介入手术医生所受到的皮肤剂量。 预测模式：计算模式采用《电离辐射所致皮肤剂量估算方法》（GBZ/T244-2017），X射线所致皮肤损伤的辐射剂量可按下式估算： （式5） （式6） 式中： DS ：皮肤吸收剂量（mGy）； k：X-γ辐射场的空气比释动能率（μGy∙h-1 ） ； CKS：空气比释动能到皮肤吸收剂量的转换系数（Gy/Gy）；CKS=1.121mGy/mGy； t：人员累积受照时间，单位为小时（h）； —X辐射场的周围剂量当量率，µSv/h； —空气比释动能到周围剂量当量的转化系数（Sv/Gy）。 医生操作时腕部距主射束的距离取0.3m，且不考虑任何防护。本项目DSA 可近似地视为垂直入射，而且是AP入射方式。根据计算得手术时腕部位置处的空气吸收剂量换算为剂量当量为4.66×102µGy/h，从表A.9可查得X辐射场空气比释动能到周围剂量当量的转化系数=1.72Sv/Gy，从表A.4可查出空气比释动能到皮肤吸收剂量的转换系数=1.134mGy/mGy。因此由式5、式6计算得DSA1、DSA2医生腕部所受剂量最大值分别为33.77mSv/a（DSA1）、10.13mSv/a（DSA2），满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）第4.3.2.1 条的规定，对任何工作人员，四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量不超过500mSv，也满足本项目对于放射工作人员四肢（手和足）或皮肤当量剂量通常管理限值，即不超过125mSv/a的要求。 医院应严格落实辐射安全防护的各项规章制度，所有手术过程中机房内的医护人员均应按辐射工作人员进行管理，手术时医护人员穿戴好防护用品并严格遵守操作规程。对病人病灶进行照射时，应将病人病灶以外的部位用铅橡胶布进行遮盖或穿着铅服，以避免病人受到不必要的照射。 2、介入治疗对医生和患者的辐射防护要求 介入治疗是一种解决临床疑难病的新方法，但介入治疗时X射线曝光量大，曝光时间长，距球管和散射体近，使介入治疗操作者受到大剂量的X射线照射。为了减少介入治疗时X射线对操作者和其他人员的影响，本评价提出以下几点要求： 介入治疗医生自身的辐射防护要求：①加强教育和培训工作，提高辐射安全文化素养，全面掌握辐射防护法规和技术知识；②结合诊疗项目实际情况，综合运用时间、距离与屏蔽防护措施；③在介入手术期间，必须穿戴个人防护用品，并佩戴个人剂量报警仪；④定期维护DSA系统设备，制定和执行介入治疗的质量保证计划。 患者的辐射防护要求：①严格执行国家标准GB18871-2002中规定的介入诊疗指导水平，保证患者的入射体表剂量率不超过100mGy/min；②选择最优化的检查参数，为保证影像质量可采用高电压、低电流、限制透视检查时间等措施；③采用剂量控制与分散措施，通过调整扫描架角度，移动扫描床等办法，分散患者的皮肤剂量，避免单一皮肤区域接受全部剂量；④作好患者非照射部位的保护工作。 大气环境影响分析 本项目两间DSA机房分别设置排气扇，产生的臭氧浓度较低，经排气扇通风后能及时将产生的臭氧排出机房。本项目产生的臭氧排入大气环境后，经自然分解和稀释，远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2010）的二级标准（0.2mg/m3）的要求。 三、水环境影响分析 本项目运行后，废水主要为辐射工作人员和患者产生的生活污水以及项目产生的医疗废水，经过格栅+A/O工艺+次氯酸钠消毒工艺处理达标后排入城市市政管网进入平昌县城市污水处理厂处理。 四、固体废物环境影响分析 ①本项目DSA采用数字成像，不打印胶片，因此不会有废胶片产生。 ②手术时产生一定量的医用器具和药棉、纱布、手套、废造影剂、废造影剂瓶等医用辅料及手术垃圾，按每台手术产生约2kg的医疗废物，每年固体废物产生量约为2000kg。这些医疗废物采用专门的收集容器收集后与医院医疗废物统一处理，由巴中市洁原固体废物处理有限公司收运并对其进行安全、清洁、无害化处置。 ③工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院按照当地管理部门要求，进行统一收集后由环卫部门统一定期清运。项目产生固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 声环境影响分析 本项目噪声源主要为空调噪声，所有设备选用低噪声设备，均处于室内，通过建筑墙体隔声及距离衰减后，运行期间厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

环境影响风险分析 一、环境风险评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危害和有害因素，以及项目在建设、运营期间可能发生的事故（一般不包括自然灾害与人为破坏），引起有毒、有害（本项目为电离辐射）物质泄漏，所造成的环境影响程度和人身安全损害程度，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故发生率、损失和环境影响达到可以接受的水平。 风险识别 根据原国家环境保护总局公告2017年第66号《射线装置分类办法》规定，本项目DSA属Ⅱ类射线装置，在运行时会产生X射线。本项目环境风险因子为 X 射线，根据其工作原理分析，可能发生的事故工况主要有以下几种情况： ①DSA运行时相关人员未做好防护工作，导致受超剂量照射或额外照射； ②医务人员误操作，导致病人受超剂量照射或受其它的额外照射； ③医用射线装置在检修、维护等过程中，检修、维护人员误操作，造成有关人员误照射。 源项分析及事故等级分析 本项目新增的DSA，其风险因子为X射线。按照国务院449号令第四十条关于事故的分级原则现将项目的风险物质、风险因子、潜在危害及可能发生的辐射环境污染事故等级列于表11-7中： 表11-7 项目的环境风险物质、因子、潜在危害及事故等级表 环境风险因子 潜在危害 事故等级 X射线 X射线装置失控导致人员受超年剂量限值的照射 一般辐射事故 射线装置失控导致9人以下（含9人）急性重度放射病、局部器官残疾 较大辐射事故 射线装置失控导致2人以下（含2人）急性死亡或者10人以上（含10人）急性重度放射病、局部器官残疾 重大辐射事故 X射线装置失控导致3人以上（含3人）急性死亡 特别重大辐射事故 根据《实用辐射安全手册》（第二版）（丛慧玲，北京：原子能出版社）急性放射病的发生率以及急性放射病的死亡率与辐射剂量的关系（表11-8）： 表11-8 急性放射病的发生率、死亡率与辐射剂量的关系 辐射剂量/ Gy 急性放射病发生率/% 辐射剂量/ Gy 死亡率/% 0.70 1 2.00 1 0.90 10 2.50 10 1.00 20 2.80 20 1.05 30 3.00 30 1.10 40 3.20 40 1.20 50 3.50 50 1.25 60 3.60 60 1.35 70 3.75 70 1.40 80 4.00 80 1.60 90 4.50 90 2.00 99 5.50 99 四、最大可能性事故分析 （一）DSA事故的后果计算 1、介入手术过程中，发生介入手术人员超剂量照射 （1）事故假设 ①在介入手术操作中，DSA控制系统失灵； ②DSA X射线源处于“曝光”状态，介入手术人员在距X射线管非主射束方向进行介入手术操作； ③假定该名手术人员在此停留时间为10min，未穿戴铅衣、配套铅手套和铅防护眼镜等个人防护用品（防护厚度均为0.5mm铅当量）。 （2）剂量估算 在上述条件下，若按式2、式3计算可得手术中误照人员受照剂量约为279.36mGy/次。 （3）事故后果 在上述事故情景假设条件下，被DSA X射线源误照人员已受到超过年剂量限值的照射，参照表11-8，属于一般辐射事故。 2、维修射线装置时，人员受意外照射 （1）事故情景假设 ①设备维护人员在维护DSA X射线管或测量探测器时，突然发现射线管正处于出束状态，便立即离开中断电源； ②假若维护时，DSA以透视模式运行，距靶1m处的辐射剂量率为6.984mGy/min； ③DSA上的指示灯和声音装置均失效； ④维护人员位于X射线主射束方向，距靶1m的地方，停留时间2min，无任何屏蔽措施。 （2）剂量估算 根据上述条件，计算得出维护人员受照剂量为13.97mGy/人·次。 （3）事故后果 在上述事故情景假设条件下，维护人员已受到超过年剂量限值的照射，参照表11-8，属于一般辐射事故。 五、事故情况下的环境影响分析与防范应对措施 DSA属于Ⅱ类射线装置，为中危险射线装置，事故时可使受照人员产生较严重的辐射照射损伤，但由于DSA的特殊性，事故时使受照人员受大剂量照射甚至导致死亡的几率很小。DSA开机时，医生与病人同处一室，且距X射线机的管头组装体约1m左右，距病人很近，介入射线装置主要事故是因曝光时间较长，防护条件欠佳对医生和病人引起的超剂量照射，其级别最高为一般辐射事故。 （1）为了防止事故的发生，医院在辐射防护设施方面应做好以下工作： ①购置工作性能和防护条件均较好的介入诊疗设备； ②实施介入诊疗的质量保证； ③做好医生的个人防护； ④做好病人非投照部位的防护工作； ⑤按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，当发生辐射事故时，工作人员应立即切断电源，将病人撤出机房，关闭房门，及时向医院主管和当地环境保护主管部门报告。 （2）对于上述可能发生的各种事故，医院方面除在硬件上配齐、完善各种防范措施外，在软件设施上也注意了建设、补充和完善，使之在安全工作中发挥约束和规范作用，其主要内容有： ①建立全院安全管理领导小组，组织管理医院的安全工作； ②加强人员的培训，考试（核）合格、持证上岗； ③建立岗位的安全操作规程和安全规章制度，注意检查考核，认真贯彻实施； ④制定全院重大事故处理预案、完善组织、落实经费、准备物资、加强演练、时刻准备应对可能发生的各种事故和突发事件。 ⑤定期对辐射安全和防护措施、设施的安全防护效果进行检测或检查，发现安全隐患立即整改。 以上各种事故的防范与对策措施，可减少或避免放射性事故的发生率，从而保证项目正常运营，也保障工作人员、公众的健康与安全。 六、其他环境风险分析 本项目DSA机房内贮存造影剂碘佛醇注射液约100L（每瓶100ml），未使用的药品均密封保存，且储存量很小，未使用完和过期的造影剂均作为医疗废物统一收集处理。储存造影剂的药品柜为不锈钢药品柜，药品柜均已上锁，钥匙由当班医生保管；进行介入手术时，使用带托盘的不锈钢推车对药品进行运送；造影剂的贮存、运输过程均采取了防造影剂泄露的防范与对策措施。

# 表12  辐射安全管理

辐射安全与环境保护管理机构的设置 一、辐射防护与安全管理机构 平昌县人民医院已成立辐射安全管理领导小组，负责全院的辐射安全管理工作。 辐射安全管理领导小组的人员组成为： 组长：刘学荣（党总支书记、院长） 成员：秦荣先（党总支副书记兼工会主席） 罗泽鑫（党总支副书记） 蔡北平（副院长） 领导小组主要职责： 严格遵守和执行本院放射防护管理制度，领导并共同做好放射防护各项工作。 环评要求：补充小组成员及行政主管部门联系电话；若辐射安全与环境保护管理机构人员有调整或变动，应及时更新、修正。每位成员需将各自的职责落到实处。 根据医院机构调整和相关文件要求，医院在以后工作中还需做到： ①组织制定安全操作规程，由辐射防护人员负责落实并检查工作。 ②定期检查、报警系统和防护仪表，发现问题及时解决，不得在没有启动防护装置的情况下强制运行射线装置，以杜绝辐射照射事故发生。 ③制定事故状态下的应急处理预案。 ④定期修订、检查辐射安全管理领导小组机构成员名单，确保领导小组的实效性； ⑤定期检查辐射工作人员执行各项规章制度和技术操作规程情况，保证辐射防护、安全与诊疗质量； ⑥落实辐射工作场所安全设施设备的定期维护管理，并严格执行日常维护工作； ⑦按照国家对辐射防护的有关规定和标准，定期对辐射工作人员进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康体检。 二、辐射工作人员配置 1、辐射工作岗位人员配置和能力现状分析 ①人员配置 劳动定员：本项目DSA拟配置20名辐射工作人员，其中手术医生16名，技师2名，护士2名。技师和护士为介入科原有辐射工作人员，16名医生其中5名为心血管介入，4名为外周介入，7名为神经介入，均为原有辐射工作人员。本项目设置的辐射工作人员专职服务于本项目DSA，不再承担医院其他辐射设备工作，不存在辐射工作人员交叉使用的情况。今后，医院可根据开展项目的实际情况做适当调整。 ②射线装置操作人员均需取得射线装置操作证书，熟悉专业技术。 ③医院应定期委托有资质的单位对辐射工作人员个人剂量进行检测，且应建立辐射工作人员个人剂量档案管理。 2、辐射工作人员能力培养方面还需从以下几个方面加强 ①建设单位应严格执行辐射工作人员培训制度，组织辐射工作人员及相关管理人员在国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（http:/fushe.mee.gov.cn）上参加辐射安全与防护专业知识的学习、考核，考核通过后方可上岗。 ②个人剂量档案管理人员应将每季度的检测结果告知辐射工作人员，如发现结果异常，将在第一时间通知相关人员，查明原因并解决发现的问题。 ③正确佩戴个人剂量计，采用双剂量计监测方法（在铅围裙内躯干上再佩戴另一个剂量计），且宜在身体可能受到较大照射的部位佩戴局部剂量计（如头箍剂量计、腕部剂量计、指环剂量计等）。铅衣外剂量计一般佩戴在左胸前或衣领前面，并将有标签的一面朝外，穿戴铅围裙时，应戴在铅围裙里面。 三、射线装置报废 医院报废的射线装置在报废前必须做去功能化处理，应采取去功能化的措施（如拆除电源或拆除高压零部件），确保装置无法再次通电使用，并上报到生态环境主管部门作备案登记。

辐射安全档案资料管理和规章管理制度 一、档案管理分类 医院应对相关资料进行分类归档放置，包括以下八大类：“制度文件”、“环评资料”、“许可证资料”、“放射源和射线装置台账”、“监测和检查记录”、“个人剂量档案”、“培训档案”、“辐射应急资料”。 二、医院规章制度建立情况 医院已制定了一系列辐射安全规章制度，具体见表12-1： 表12-1 项目单位辐射安全管理制度制定要求 序号 制度名称 落实情况 要求新增的措施 1 辐射安全与环境保护管理及机构文件 已制定 需新增DSA相关内容 2 辐射安全管理规定 已制定 需新增DSA相关内容 3 辐射工作设备操作规程 已制定 需新增DSA相关内容，悬挂于DSA工作场所墙上 4 辐射安全和防护设施维护维修制度 已制定 需新增DSA相关内容，悬挂于DSA工作场所墙上 5 辐射工作人员岗位职责 已制定 需新增DSA相关内容，悬挂于DSA工作场所墙上 6 射线装置台账管理制度 已制定 / 7 辐射工作场所和环境辐射水平监测方案 已制定 内容应包括：辐射工作场所的监测因子、监测内容、监测频次及布点方案，参考本章辐射监测方案 8 监测仪表使用与校验管理制度 需制定 对检测装置进行管理和校正，确保检测装置的精确度和准确度能满足其使用要求 9 辐射工作人员培训制度 已制定 内容包括：所有辐射工作人员在国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（网址：http://fushe.mee.gov.cn）学习辐射安全和防护知识并进行考试 10 辐射工作人员健康及个人剂量管理制度 已制定 内容应包括：对于每季度检测数值超过1.25mSv的，要进一步开展调查，查明原因，撰写调查报告并由当事人在调查报告上签字确认 11 辐射事故应急预案 已制定 需新增DSA相关内容，悬挂于DSA工作场所墙上 12 质量保证大纲和质量控制检测计划 已制定 需新增DSA相关内容，内容应增加：受检者非照射部位所采取的辐射防护措施 根据《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》要求，《辐射工作场所安全管理要求》、《辐射工作人员岗位职责》、《辐射工作设备操作规程》和《辐射事故应急响应程序》应悬挂于辐射工作场所。医院对于各项制度在日常工作中要加强检查督促，认真组织实施。上墙制度的内容应体现现场操作性和实用性，字体醒目，尺寸大小应不小于400mm×600mm。 医院应根据规章制度内容认真组织实施，并且应根据国家发布的新的相关法规内容，结合医院实际及时对各项规章制度补充修改，使之更能符合实际需要。建设单位对制度、人员、场所、设施等进行补充完善后，项目符合辐射安全及环境保护要求。

辐射监测 辐射监测是安全防护的一项必要措施，通过辐射剂量监测得到的数据，可以分析判断和估计电离辐射水平，防止人员受到过量的照射。根据实际情况，需建立辐射剂量监测制度，包括工作场所监测和个人剂量监测。 一、工作场所监测 1、年度监测：委托有资质的单位对辐射工作场所的剂量进行监测，监测周期为1次/年。年度监测报告应作为《安全和防护·状况年度评估报告》的重要组成内容一并提交给发证机关。 2、日常自我监测：定期自行监测（也可委托有资质的单位进行自行监测），制定各工作场所的定期自行监测制度，监测数据应存档备案，监测周期为1次/月。 二、个人剂量监测 个人监测主要是利用个人剂量计进行外照射个人累积剂量监测，每名辐射工作人员需佩戴个人剂量计，个人剂量检测频率为1次/季度。 医院应按以下要求做好个人剂量档案的管理： （1）医院应于每季度将个人剂量计交由有资质的检测部门进行检测。对于每季度检测数值超过1.25mSv的，医院要及时进行干预，查明原因，撰写调查报告并由当事人在调查报告上签字确认，采取防护措施减少或者避免过量照射；若全年个人积剂量检测数值超过5mSv，医院应当立即暂停该辐射工作人员继续从事放射诊疗作业，同时进行原因调查，撰写正式调查报告，经本人签字确认后上报《辐射安全许可证》发证机关；当单年个人累积剂量检测数值超过50mSv，应立即采取措施，开展调查处理并报告辐射安全许可证发证机关。检测报告及有关调查报告应存档备查。 （2）个人剂量检测报告（连续四个季度）应当连同年度监测报告一起作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成内容一并在每年1月31日前提交给发证机关。 （3）根据《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019），就本项目而言，辐射主要来自前方，剂量计应佩戴在人体躯干前方中部位置，一般左胸前；对于工作中穿戴铅衣（如医学影像科操作）的情况，通常应根据佩带在铅衣里面躯干上的剂量计估算工作人员的实际有效剂量，当受照剂量可能超过调查水平时（如介入操作），则还需要在铅衣外面另外佩带一个剂量计，以估算人体未被屏蔽部分的剂量； （4）辐射工作人员个人剂量档案内容应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。医院应当将辐射工作人员的个人剂量档案终生保存。 三、监测内容和要求 （1）监测内容：X-γ空气吸收剂量率。 （2）监测布点及数据管理：本项目监测布点应参考环评提出的监测计划（表12-2）或验收监测布点方案。监测数据应记录完善，并将数据实时汇总，建立好监测数据台账以便核查。 表12-2 工作场所监测计划建议 设备名称 监测项目 监测周期 监测点位 DSA1 X-γ空气吸收剂量率 委托有资质的单位监测，频率为1次/年；自行开展辐射监测，频率为1次/月 铅窗、控制室、设备间等配套房间、机房四周屏蔽墙外及机房楼上。 DSA2 （3）监测范围：控制区和监督区域及周围环境。 （4）监测质量保证： ①制定监测仪表使用、校验管理制度，并利用监测单位的监测数据与医院监测仪器的监测数据进行比对，建立监测仪器比对档案；也可到有资质的单位对监测仪器进行校核； ②采用国家颁布的标准方法或推荐方法，其中自我监测可参照有资质的监测机构出具的监测报告中的方法； ③制定辐射环境监测管理制度。 此外，医院需定期和不定期对辐射工作场所进行监测，随时掌握辐射工作场所剂量变化情况，发现问题及时维护、整改。做好监测数据的审核，制定相应的报送程序，监测数据及报送情况存档备查。 四、年度监测报告情况 医院应于每年1月31日前向发证机关提交上年度的《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》，近一年（四个季度）个人剂量检测报告和辐射工作场所年度监测报告应作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成内容一并提交给发证机关。医院应按照《安全和防护状况年度评估报告》规定的格式编制报告。医院必须在“全国核技术利用辐射安全申报系统”(网址http://rr.mee.gov.cn/)中实施申报登记。延续、变更许可证，新增或注销射线装置以及单位信息变更、个人剂量、年度评估报告等信息均应及时在系统中申报。

辐射事故应急 1、事故应急预案 为了应对辐射事故和突发事件，医院制订了辐射事故应急预案。 （1）医院辐射事故应急预案内容 医院辐射事故应急预案内容包括：应急机构和职责分工，应急和救助的装备、资金、物资准备，辐射事故应急处理程序，辐射事故分级与应急响应措施，辐射事故调查、报告和处理程序，辐射事故的调查、预案管理。 （2）本项目辐射事故应急预案可行性分析 医院辐射事故应急预案内容包括了应急组织体系和职责、应急处理程序、上报电话等，仍需补充完善以下内容： ①应急人员的培训； ②增加环境风险因子、潜在危害、事故等级等内容； ③增加辐射事故调查、报告和处理程序中相关负责人员及联系电话； ④增加发生辐射事故时，应当立即启动应急预案，采取应急措施，并按规定向所在地县级地方人民政府及其生态环境、公安、卫生健康委员会等部门报告； ⑤辐射事故风险评估和辐射事故应急预案，应报送所在地县级地方人民政府生态环境主管部门备案； ⑥在预案的实施中，应根据国家发布新的相关法规内容，结合医院实际及时对预案作补充修改，使之更能符合实际需要。 2、应急措施 若本项目发生了辐射事故，项目单位应迅速、有效的采取以下应急措施： （1）发现误照射事故时，工作人员应立即切断电源，将病人撤出机房，关闭机房门，同时向医院主管领导报告； （2）医院根据估算的超剂量值，尽快安排误照人员进行检查或在指定的医疗机构救治；对可能受放射损伤的人员，应立即采取暂时隔离和应急救援措施； （3）事故发生后的2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地生态环境主管部门和公安部门报告。造成或可能造成超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告； （4）最后查清事故原因，分清责任，消除事故隐患。

表13 结论与建议

结论 一、项目概况 项目名称：数字减影血管造影装置（DSA）应用项目 建设单位：平昌县人民医院 建设性质：改、扩建 建设地点：平昌县人民医院本部住院大楼一层东北侧原制氧室区域 本次具体建设内容及规模为：平昌县人民医院拟在本部住院大楼一楼东北侧（原制氧室）建设数字减影血管造影装置（DSA）应用项目。设两间DSA机房，DSA1机房室内建筑面积约34.4m2，DSA2机房室内建筑面积约20.4m2，两间DSA机房四面墙体均采用270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮，屋顶均采用预制板+120mm硫酸钡水泥砂浆，地面均采用150mm水泥砂浆，观察窗均为3mm铅当量铅玻璃，屏蔽门均为3mm铅当量铅门。DSA1机房内新增一台DSA1，其额定管电压125kV、额定管电流800mA，年出束时间约125h；DSA2机房内从原介入室移机一台DSA2，其额定管电压125kV、额定管电流250mA，年出束是时间约40h，DSA1、DSA2同属于II类射线装置，曝光方向由下而上，皆主要用于介入治疗、血管造影等。 二、本项目产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日施行）的相关规定，本项目使用数字减影血管造影装置（DSA）为医院医疗基础建设内容，属该指导目录中第三十七项“卫生健康”中第5款“医疗卫生服务设施建设”，属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策。 三、本项目选址合理性分析 本项目位于巴中市平昌县人民医院院内。项目运营对环境影响较小，本评价认为其选址是合理的。 四、工程所在地区环境质量现状 根据四川省永坤环境监测有限公司的监测报告，项目所在地的X-γ辐射空气吸收剂量率背景值属于正常天然本底辐射水平。 五、环境影响评价分析结论 （一）施工期环境影响分析 医院强化施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施，采取有效措施，尽可能减缓施工期对环境产生的影响。 （二）营运期环境影响分析 1、辐射环境影响分析 本项目DSA投入运行后，职业人员所受照射的年剂量最大值为4.33mSv，公众所受照射的年剂量最大为4.16×10-4mSv，分别小于职业人员年有效剂量管理限值5.0mSv和公众年有效剂量管理限值0.1mSv的年剂量约束值。从上述预测结果可以看出，本项目辐射工作场所的墙体、门、窗满足辐射防护的要求。 2、大气环境影响分析 DSA在曝光过程中臭氧产生量很小，经排气扇通风后能及时将产生的臭氧排除机房。臭氧排入大气环境后，经自然分解和稀释，远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2010）的二级标准（0.2mg/m3）的要求，对环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为空调噪声，所有设备选用低噪声设备，均处于室内，通过建筑墙体隔声及距离衰减后，运行期间厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、水环境影响分析 本项目运行后，废水主要为辐射工作人员和患者产生的生活污水以及项目产生的医疗废水，经过格栅+A/O工艺+次氯酸钠消毒工艺处理达标后排入城市市政管网进入平昌县城市污水处理厂处理。 固体废物环境影响分析 ①本项目DSA采用数字成像，不打印胶片，因此不会有废胶片产生。 ②手术时产生一定量的医用器具和药棉、纱布、手套、废造影剂、废造影剂瓶等医用辅料及手术垃圾，按每台手术产生约2kg的医疗废物，每年固体废物产生量约为2000kg。这些医疗废物采用专门的收集容器收集后与医院医疗废物统一处理，由巴中市洁原固体废物处理有限公司收运并对其进行安全、清洁、无害化处置。 ③工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院按照当地管理部门要求，进行统一收集后由环卫部门统一定期清运。项目产生固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 六、事故风险与防范 医院制订的辐射事故应急预案和安全规章制度内容较全面、措施可行，应认真贯彻实施，以减少和避免发生辐射事故与突发事件。 七、环保设施与保护目标 医院现有环保设施配置较全，总体效能良好，可使本次环评中确定的所有保护目标，所受的辐射剂量，保持在合理的、可达到的尽可能低的水平。 八、医院辐射安全管理的综合能力 医院设立放射诊疗安全与防护管理小组，机构健全，有领导分管，人员落实，责任明确，医技人员配置合理，考试（核）合格，持证上岗，有应急预案与安全规章制度；环保设施总体效能良好，可满足防护实际需要。对现有医用辐射设备和场所而言，医院也已具备辐射安全管理的综合能力。 九、项目环保可行性结论 在坚持“三同时”的原则，采取切实可行的环保措施，落实本报告提出的各项污染防治措施，本评价认为在平昌县人民医院本部住院大楼一楼东北侧（原制氧室）建设数字减影血管造影装置（DSA）应用项目，从环境保护和辐射防护角度看项目建设是可行的。 建议和承诺 一、要求 1、落实本报告中的各项辐射防护措施和安全管理制度。 2、建设单位须重视控制区和监督区的管理。 3、按照规定组织辐射工作人员和管理人员在网站http://fushe.mee.gov.cn/学习辐射安全与防护知识并进行考核取证，持证上岗，证书到期前在网上复训。 4、定期开展场所和环境的辐射监测，据此对所用的射线装置的安全和防护状况进行年度评估，编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于每年1月31日前上报生态环境主管部门，报送内容包括：①辐射安全和防护设施的运行与维护情况；②辐射安全和防护制度及措施的制定与落实情况；③辐射工作人员变动及接受辐射安全和防护知识教育培训情况；④场所辐射环境监测报告和个人剂量监测情况监测数据；⑤辐射事故及应急响应情况；⑥核技术利用项目新建、改建、扩建和退役情况；⑦存在的安全隐患及其整改情况；⑧其他有关法律、法规规定的落实情况。 5、按照《四川省辐射污染防治条例》，射线装置在报废处置时，使用单位应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化处理。 6、建设单位必须在全国核技术利用辐射安全申报系统（网址：http：//rr.mee.gov.cn）中实施申报登记。申领、延续、更换《辐射安全许可证》、新增或注销射线装置以及单位信息变更、个人剂量、年度评估报告等信息均应及时在系统中申报。 二、项目竣工验收检查内容 根据《建设项目环境保护管理条例》，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目正式投产运行前，建设单位应组织专家完成自主环保验收。本工程竣工环境保护验收一览表见下表13-1。 表13-1 项目环保竣工验收检查一览表 项目 设施 DSA 辐射屏蔽措施 观察窗2扇（3mm铅当量） 铅防护门6扇（3mm铅当量） 屋顶：预制板+120mm硫酸钡水泥砂浆（＞3mm铅当量） 四周墙体：270mm实心水泥砖混+2.5mm铅当量铅皮（＞3mm铅当量） 地面：150mm水泥砂浆（不考虑铅当量） 安全装置 机器工作状态指示灯4个 操作警示装置4套 床下铅帘2副（0.5mm铅当量） 悬吊铅帘2副（0.5mm铅当量） 门灯联锁装置4套 紧急止动装置4套 对讲系统4套 监测仪器和个人防护用品 个人剂量计16套 个人剂量报警仪2台 便携式辐射剂量监测仪2台 铅衣、铅帽、铅围脖、铅手套、铅围裙、铅防护眼镜（0.5mm铅当量）、阴影屏蔽器具（患者用）10套 其他 灭火器各4个 验收时依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防 治法》、《放射性同位素和射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律和标准，对照本项目环境影响报告表验收。 1、根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）文件第十七条规定： （1）编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 （2）建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 （3）除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 2、根据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）规定： （1）建设单位可登陆生态环境部网站查询建设项目竣工环境保护验收相关技术规范（http://kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/bzwb/other）。 （2）项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 （3）本项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （4）除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：①本项目配套建设的环境保护设施竣工后，及时更新《辐射安全许可证》，并在取得《辐射安全许可证》3个月内完成本项目自主验收；②对项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开和项目竣工时间和调试的起止日期；③验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 建设单位公开上述信息的同时，应当在建设项目环境影响评价信息平台（http://114.251.10.205 /#/pub-message）中备案，且向项目所在地生态环境主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

# Text boxes

噪  声

扬  尘

废水

设备安装

固体废物

拆除、新建墙体

防护工程

装饰工程

工程验收

X射线、臭氧

开机拍片（隔室操作）

手术完毕，关机

接诊患者，告知辐射危害

病人进入手术室、摆位

为病人注入造影剂

介入治疗（近台同室操作、间歇透视）

开机拍片（隔室操作）

X射线、臭氧

X射线、臭氧

开机拍片（隔室操作）

X射线、臭氧

为病人注入造影剂

开机拍片（隔室操作）

X射线、臭氧

拍摄完毕，关机