附件：在线监测设备（COD）参数

| 名称 | 功能参数及描述 |
| --- | --- |
| COD在线监测仪 | 1.1参数 (1)测量范围：(0～200/1000/5000) mg/L (2)测量原理：重铬酸钾高温消解-分光光度法 (3)示值误差：≤±5% (4)▲零点漂移：≤±2.5mg/L (5)▲量程漂移：≤±1% (6)▲重复性：≤±1% (7)▲记忆效应：≤±1 mg/L (8)▲电压干扰：≤±0.5% (9)▲数据有效率：≥95% (11)检出限：5.0 mg/L (12)测量周期：35min (13)测量模式：整点测试；连续测试 (14)数据通讯：支持RS232/RS485/USB/触发监控 (15)模拟输出 (4～20)mA (17)屏幕显示；7英寸及以上彩色触摸屏 (18)环境温度；5 ℃～40 ℃ (19)相对湿度；≤85% (20)工作电压：AC 220 V ± 22 V (21)频 率：50 Hz ± 0.5 Hz 注：以上（3）-（9）项参数以国家环境保护主管部门指定的环境监测仪器检测机构适用性检测报告检测结果为准。 1.2功能特点 1.2.1基本功能 （需提供省级及以上质量监督检验机构出具的有效检验测试报告复印件） - 须具有自动标定曲线功能、标液核查功能、自动校准曲线功能； - 须具有量程自动切换功能，当测量值小于当前量程80%时，仪器自动由当前量程切换至低量程；当测量值大于当前量程时，仪器自动由当前量程切换至高量程； - 须具有故障异常报警和超限报警功能； - 须具有数据处理，数据实时在线传输功能和数据保存功能，仪器自动存贮数据，可有效存贮5年历史数据； - 须具有可将历史测量数据以表格格式导出U盘，方便用户进行数据处理分析； - 须具有断电保护功能和异常复位功能； - 须具有外控触发启动功能； - 须具有实时测量数据打印功能，可实时打印测量数据，并记录测量时间、测量指标、测量单位及测量单位； - 须具有水源监控功能和间排自启功能 - 须拥有内嵌水样预处采集装置，可对水样中大颗粒物质进行有效处理，确保测量数据准确性； - 须具有标液有效期监控功能； - 须具有试剂余量监控查询功能； - 须具有站内IP组网功能，远程监控功能，软件远程升级功能； 1.2.2 特殊功能（须提供生产厂家彩页佐证） - 需采用光电回还自稳技术，使信号测量更加准确； - 支持ModbusRTU反控做样分析。 - 具备废液分离功能。 |